## Slide 1
NOVAnix-DVI
Vial Foreign Body Inspection System
바이알 이물질 자동 검사 시스템 프로젝트 소개
내부 개발팀 발표 자료
2026.03
Deep Learning | Computer Vision | Real-time Inspection
1 / 27
Notes: [슬라이드 1: 타이틀] NOVAnix-DVI는 "NOVAnix Deep Vision Inspection"의 약자로, 제약/바이오 산업에서 사용되는 바이알(Vial) 내부의 이물질을 자동으로 검출하는 딥러닝 기반 검사 시스템입니다. ■ 프로젝트 핵심 키워드: - Deep Learning: PyTorch 기반 객체 검출 모델 (YOLOv8 아키텍처 커스텀) - Computer Vision: OpenCV 기반 영상 전처리, 형태학적 분석, Optical Flow - Real-time Inspection: GPU 가속(CUDA/TensorRT)을 활용한 실시간 처리 (목표 30+ FPS) ■ 발표 대상: 내부 개발팀 - 이 발표는 기술적 세부 사항에 초점을 맞추고 있습니다 - 모든 파라미터의 정의, 타입, 기본값, 허용 범위를 포함합니다 - 시스템 아키텍처, 모듈 구조, 데이터 플로우를 상세히 다룹니다 ■ 발표 시간 가이드: 약 40~50분 (Q&A 포함)

## Slide 2
CONTENTS
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
2 / 27
목차
01
프로젝트 개요
배경, 목적, 핵심 가치
p.3-4
02
시스템 아키텍처
전체 구조, 기술 스택, 모듈 구성
p.5-8
03
UI/UX 설계
메인 화면, User/Viewer 모드, 권한 체계
p.9-13
04
검사 파라미터 상세
분류 조건, 버블 검출, 정지 판단, Threshold
p.14-19
05
DL 추론 최적화
Level 0~5 단계별 최적화 전략
p.20-22
06
검사 흐름 & 성능
전체 파이프라인, 성능 지표, 로깅
p.23-25
07
향후 로드맵 & Q&A
개선 계획, 질의응답
p.26-27
Notes: [슬라이드 2: 목차] 총 7개 섹션, 27장의 슬라이드로 구성되어 있습니다. ■ 섹션별 발표 시간 배분 가이드: - 01 프로젝트 개요 (p.3-4): ~5분 — 배경, 기존 문제점, 솔루션 방향, 핵심 가치 3가지 소개 - 02 시스템 아키텍처 (p.5-8): ~8분 — 5단계 파이프라인, 기술 스택 6개 카테고리, 10개 모듈 구조, 데이터 플로우 상세 (해상도, 텐서 크기, 처리 시간 등) - 03 UI/UX 설계 (p.9-13): ~8분 — User/Viewer 모드 차이, 3영역 레이아웃, 6대 핵심 기능, Debug Panel 10개 모니터링 항목, 3단계 권한 체계 상세 - 04 검사 파라미터 상세 (p.14-19): ~10분 — 6개 파라미터 그룹(총 31개 파라미터)의 타입/기본값/범위/설명 전부 포함. 정지 판단, Threshold, 분류 조건, Bubble 파이프라인, ROI, 카메라 - 05 DL 추론 최적화 (p.20-22): ~5분 — Level 0(PyTorch)~Level 5(INT8) 6단계 최적화, 10개 추론 파라미터, 성능 비교 차트 - 06 검사 흐름 & 성능 (p.23-25): ~7분 — E2E 6단계 흐름, KPI 4개, 로깅/모니터링 시스템, 에러 핸들링 7개 코드 - 07 향후 로드맵 & Q&A (p.26-27): ~5분 — Phase 1~4 로드맵, 질의응답 ■ 이 발표의 핵심 메시지: "NOVAnix-DVI는 수동 육안 검사를 대체하는 AI 기반 자동 검사 시스템으로, 정량적이고 재현 가능한 품질 관리를 실현합니다."

## Slide 3
01 PROJECT OVERVIEW
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
3 / 27
프로젝트 배경 및 필요성
기존 문제점
수동 육안 검사의 한계
검사원 피로도에 따른 검출률 변동 (60~90%)
일관성 없는 품질 기준
검사원별 판정 기준 상이, 재현성 부족
생산성 병목
라인 속도 대비 검사 처리량 부족
규제 대응 어려움
GMP 기준 충족을 위한 정량적 검사 데이터 필요
NOVAnix-DVI 솔루션
AI 기반 자동 검사
딥러닝 모델로 99%+ 검출률 달성 목표
정량적 판정 기준
수치화된 Threshold 기반 일관된 분류
실시간 처리
GPU 가속으로 라인 속도 이상 처리량 확보
추적 가능한 기록
모든 검사 결과 로깅, 감사 추적 지원
Notes: [슬라이드 3: 프로젝트 배경 및 필요성] ■ 기존 문제점 (좌측 카드) — 왜 자동화가 필요한가: 1) 수동 육안 검사의 한계: - 현재 제약 라인에서는 숙련된 검사원이 바이알을 빛에 비추어 이물질을 육안으로 확인 - 검사원의 피로도, 집중력에 따라 검출률이 60%~90%까지 변동 - 특히 야간 교대, 장시간 근무 시 검출률이 급격히 하락 - 50μm 이하의 미세 이물질은 육안으로 거의 검출 불가 2) 일관성 없는 품질 기준: - 검사원 A와 B의 판정 기준이 다름 (주관적 판단) - 동일 바이알을 다시 검사해도 결과가 달라질 수 있음 (재현성 부족) - 교육/경력에 따른 편차가 크고, 표준화가 어려움 3) 생산성 병목: - 라인 속도가 분당 300~600개인데, 육안 검사 처리량은 이에 미치지 못함 - 검사 공정이 전체 생산라인의 병목 구간이 되는 경우가 빈번 4) 규제 대응 어려움: - GMP(Good Manufacturing Practice) 기준 충족을 위한 정량적 검사 데이터 필요 - FDA, EMA 등 규제 기관에서 요구하는 검사 이력 추적(Audit Trail) 기능 부족 - 수기 기록 기반으로는 감사 대응이 어려움 ■ NOVAnix-DVI 솔루션 (우측 카드) — 어떻게 해결하는가: 1) AI 기반 자동 검사: 딥러닝 모델이 이물질 위치, 크기, 종류를 자동 판별. 목표 검출률 99%+ 2) 정량적 판정 기준: 수치화된 Threshold(신뢰도, 면적, 밝기 등)로 일관된 판정. 검사원 의존도 제거 3) 실시간 처리: NVIDIA GPU(CUDA/TensorRT) 가속으로 30FPS+ 처리. 라인 속도를 초과하는 검사 처리량 확보 4) 추적 가능한 기록: SQLite DB에 모든 검사 결과 자동 저장, NG 이미지 아카이빙, CSV/Excel Export 지원으로 감사 추적 완전 대응

## Slide 4
01 PROJECT OVERVIEW
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
4 / 27
프로젝트 목표 및 핵심 가치
정밀 검출
이물질 크기 50μm 이상 검출
버블/섬유/입자 구분 분류
False Positive Rate < 2%
False Negative Rate < 0.5%
실시간 처리
추론 시간 < 100ms/frame
30+ FPS 실시간 영상 처리
GPU 병렬 처리 (CUDA)
멀티 카메라 동시 지원
신뢰성 & 확장성
24/7 무중단 운영 설계
다단계 권한 관리 체계
파라미터 Hot-Reload 지원
모듈화된 파이프라인 구조
Notes: [슬라이드 4: 프로젝트 목표 및 핵심 가치] 3가지 핵심 가치를 중심으로 프로젝트 목표를 설명합니다. ■ 핵심 가치 1: 정밀 검출 - 이물질 크기 50μm 이상 검출: 사람 머리카락 두께(약 70μm)보다 작은 이물질까지 검출 가능 - 버블/섬유/입자 구분 분류: 단순 이물질 유무가 아닌, 종류별 분류 수행. 버블은 제품 품질에 영향 없으므로 이물질과 구분 필수 - False Positive Rate < 2%: 정상 바이알을 NG로 판정하는 비율을 2% 미만으로 유지. FPR이 높으면 생산 수율 하락 - False Negative Rate < 0.5%: 이물질이 있는 바이알을 OK로 판정하는 비율을 0.5% 미만으로 유지. FNR이 높으면 품질 사고 발생 ■ 핵심 가치 2: 실시간 처리 - 추론 시간 < 100ms/frame: 단일 프레임 처리에 100ms 이내. TensorRT 최적화 시 15~25ms 달성 가능 - 30+ FPS 실시간 영상 처리: 카메라 프레임 레이트와 동일하게 처리하여 프레임 드롭 없는 실시간 검사 - GPU 병렬 처리 (CUDA): NVIDIA CUDA 코어를 활용한 텐서 연산 병렬화. RTX 3060 이상 권장 - 멀티 카메라 동시 지원: 향후 확장으로 2~4대 카메라 동시 처리 지원 계획 (Phase 1 로드맵) ■ 핵심 가치 3: 신뢰성 & 확장성 - 24/7 무중단 운영 설계: 메모리 누수 방지, 예외 처리, 자동 복구 메커니즘 내장. 제조 라인의 연속 운전 요구사항 충족 - 다단계 권한 관리 체계: Viewer(Level 0), Operator(Level 1), Admin(Level 2) 3단계. 비밀번호 기반 모드 전환 - 파라미터 Hot-Reload 지원: JSON/YAML 설정 파일 변경 시 watchdog으로 감지하여 검사 중단 없이 파라미터 갱신 - 모듈화된 파이프라인 구조: 카메라, 전처리, 추론, 후처리, UI가 독립 모듈로 분리. 개별 교체/업그레이드 용이 ■ 수치 목표 요약: | 지표 | 목표값 | | 검출률 (Recall) | > 99% | | 정밀도 (Precision) | > 95% | | FPR | < 2% | | FNR | < 0.5% | | 추론 시간 | < 100ms | | 처리 속도 | > 30 FPS |

## Slide 5
02 SYSTEM ARCHITECTURE
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
5 / 27
시스템 아키텍처 개요
영상 획득
Camera
Interface
▶
전처리
Image
Preprocess
▶
검출/분석
DL
Inference
▶
분류/판정
Rule
Engine
▶
결과 출력
Result
& Logging
Core Modules
CameraManager
GigE Vision / USB3 카메라 인터페이스
InspectionEngine
파이프라인 오케스트레이션, 파라미터 관리
ModelInference
ONNX Runtime / TensorRT 추론 엔진
Support Modules
UIController
PyQt6 기반 GUI, User/Viewer 모드 전환
ParameterManager
JSON/YAML 기반 설정 관리, Hot-Reload
ResultLogger
SQLite + CSV 로깅, 이미지 저장
Notes: [슬라이드 5: 시스템 아키텍처 개요] 상단: 5단계 검사 파이프라인의 전체 흐름을 보여줍니다. ■ 5단계 파이프라인 상세: 1) 영상 획득 (Camera Interface): - GigE Vision 또는 USB3 인터페이스로 산업용 카메라와 연결 - Basler Pylon SDK를 통해 카메라 제어 (노출, 게인, 트리거 등) - Ring Buffer 방식으로 최근 5프레임 유지, 프레임 드롭 최소화 - 해상도: 2448×2048 (5MP), 프레임 레이트: 30fps 2) 전처리 (Image Preprocess): - ROI(관심영역) 크롭으로 바이알 영역만 추출 - Grayscale 변환 또는 RGB 정규화 - Gaussian Blur(σ=1.5)로 센서 노이즈 제거 - Histogram Equalization으로 조명 불균일 보정 - float32 정규화 (0~1 범위) 후 텐서 변환 3) 검출/분석 (DL Inference): - YOLOv8 기반 커스텀 모델로 이물질 위치 검출 - 입력 텐서: [1, 3, 640, 640] (배치, 채널, H, W) - 백엔드: ONNX Runtime (GPU Provider) 또는 TensorRT - 출력: Bounding Box 좌표 + 신뢰도 점수 + 클래스 ID 4) 분류/판정 (Rule Engine): - NMS(Non-Maximum Suppression)로 중복 BBox 제거 (IoU 0.45) - Confidence Threshold로 저신뢰 검출 필터링 - 원형도, 면적, 밝기 차이 등으로 버블 vs 이물질 분류 - 최종 OK/NG 판정 5) 결과 출력 (Result & Logging): - UI에 BBox Overlay + OK/NG 상태 표시 - SQLite DB에 결과 자동 저장 - NG 판정 시 원본+Overlay 이미지 자동 아카이빙 - 선택적으로 PLC/IO 신호 출력 (제조 라인 연동) ■ 하단: 6개 모듈 구성 Core Modules (핵심 모듈): - CameraManager: 카메라 하드웨어 추상화 계층. GigE/USB3 프로토콜 처리, 프레임 버퍼 관리 - InspectionEngine: 전체 검사 파이프라인의 오케스트레이터. 상태 머신(Idle→Capturing→Inspecting→Done) 관리 - ModelInference: DL 모델 로딩, 추론 실행, NMS/Softmax 후처리. ONNX Runtime과 TensorRT 백엔드 추상화 Support Modules (지원 모듈): - UIController: PyQt6 기반 GUI 프레임워크. QThread로 UI/검사 스레드 분리. User/Viewer 모드 전환 로직 - ParameterManager: JSON/YAML 설정 파일 로드/저장. 파라미터 유효성 검증(Validation). watchdog 기반 Hot-Reload - ResultLogger: 검사 결과 SQLite 저장, CSV/Excel Export, 이미지 아카이빙. 날짜별 폴더 자동 생성

## Slide 6
02 SYSTEM ARCHITECTURE
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
6 / 27
기술 스택 상세
Language & Runtime
Python 3.10+, NumPy, OpenCV
Deep Learning
PyTorch, ONNX Runtime, TensorRT
GUI Framework
PyQt6, QThread, Custom Widgets
Camera SDK
GigE Vision (Basler Pylon), USB3
Database & Log
SQLite3, CSV Logger, JSON Config
DevOps & Tools
Git, Docker, pytest, CI/CD
Notes: [슬라이드 6: 기술 스택 상세] 6개 카테고리로 나뉜 기술 스택을 설명합니다. ■ Language & Runtime: - Python 3.10+: 타입 힌트(match문, ParamSpec 등) 활용, 개발 생산성 극대화 - NumPy: 배열 연산 가속. 이미지 데이터를 ndarray로 처리하여 벡터화 연산 수행 - OpenCV (cv2): 영상 전처리(Blur, Threshold, Morphology), 카메라 인터페이스, 드로잉(BBox Overlay) ■ Deep Learning: - PyTorch: 모델 학습 및 프로토타이핑. torchvision으로 데이터 증강(augmentation) 수행 - ONNX Runtime: PyTorch 모델을 ONNX 포맷으로 변환 후 추론. CUDAExecutionProvider로 GPU 가속 - TensorRT: NVIDIA 전용 고성능 추론 엔진. FP16/INT8 양자화, 레이어 퓨전(fusion)으로 최대 13배 속도 향상 ■ GUI Framework: - PyQt6: 크로스 플랫폼 GUI. QMainWindow, QWidget, QLabel, QSlider 등 위젯 활용 - QThread: UI 스레드와 검사 스레드를 분리하여 UI 프리징 방지. Signal/Slot 메커니즘으로 스레드 간 안전한 통신 - Custom Widgets: 실시간 영상 뷰어(ZoomableImageLabel), 파라미터 조정 슬라이더(RangeSlider), 상태 표시 LED 등 자체 위젯 ■ Camera SDK: - GigE Vision (Basler Pylon): 산업용 카메라 표준 프로토콜. 점보 프레임(9000 MTU) 설정으로 대역폭 확보 - USB3 Vision: USB3.0 인터페이스 카메라 지원. GigE 대비 설치 간편, 케이블 길이 제한(5m) 있음 - 카메라 설정: 노출 시간(μs), 아날로그 게인(dB), 화이트밸런스, 트리거 모드(Continuous/External) ■ Database & Log: - SQLite3: 서버 없는 경량 DB. 단일 파일로 운영되어 별도 DB 서버 불필요. 검사 결과, 통계 저장 - CSV Logger: 검사 결과를 CSV 파일로 실시간 기록. 일별 파일 자동 생성. Excel에서 직접 열기 가능 - JSON Config: 모든 파라미터를 JSON 파일로 관리. 사람이 읽기 쉽고, 버전 관리(Git) 용이 ■ DevOps & Tools: - Git: 소스 코드 버전 관리. feature branch 전략 사용 - Docker: 배포 환경 컨테이너화. NVIDIA Container Toolkit으로 GPU 접근 - pytest: 단위 테스트/통합 테스트. 파라미터 검증, 모델 추론 결과 검증 등 - CI/CD: GitHub Actions로 자동 빌드/테스트 (계획)

## Slide 7
02 SYSTEM ARCHITECTURE
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
7 / 27
모듈 구조 상세
Layer
Module Path
Description
Entry
main.py
어플리케이션 엔트리포인트, 초기화 시퀀스
Core
core/camera_manager.py
카메라 연결/해제, 프레임 캡처, ROI 설정
Core
core/inspection_engine.py
검사 파이프라인 오케스트레이션, 상태 머신
Core
core/model_inference.py
DL 모델 로딩, 추론, 후처리 (NMS, Softmax)
Core
core/parameter_manager.py
파라미터 로드/저장, Validation, Hot-Reload
UI
ui/main_window.py
메인 윈도우, 레이아웃, 모드 전환 로직
UI
ui/viewer_panel.py
영상 표시, Overlay 렌더링, Zoom/Pan
UI
ui/control_panel.py
파라미터 조정 UI, 실시간 반영
Util
utils/result_logger.py
검사 결과 DB 저장, CSV Export, 이미지 아카이빙
Util
utils/image_processor.py
전처리 함수들: 노이즈 제거, 정규화, 마스킹
Notes: [슬라이드 7: 모듈 구조 상세] 10개 핵심 모듈을 4개 레이어로 분류하여 설명합니다. 각 모듈의 파일 경로, 역할, 주요 클래스/함수를 상세히 다룹니다. ■ Entry Layer (1개): - main.py: 어플리케이션의 진입점. 다음 순서로 초기화를 수행: 1) 로깅 설정 (logging.basicConfig) 2) ParameterManager 로드 (config 파일 읽기) 3) CameraManager 초기화 (카메라 연결) 4) ModelInference 초기화 (모델 로딩 + 워밍업) 5) InspectionEngine 초기화 (파이프라인 구성) 6) QApplication 생성 → MainWindow 표시 - 주요 함수: main(), setup_logging(), parse_args() ■ Core Layer (4개): - core/camera_manager.py: - 클래스: CameraManager - 메서드: connect(), disconnect(), grab_frame(), set_exposure(), set_gain(), set_roi() - 내부적으로 pypylon.pylon.InstantCamera 래핑 - Ring Buffer(deque, maxlen=5)로 최근 프레임 유지 - core/inspection_engine.py: - 클래스: InspectionEngine - 상태 머신: IDLE → WAITING_STABLE → INSPECTING → RESULT → IDLE - 메서드: start(), stop(), run_inspection(), check_motion(), process_frame() - QThread를 상속하여 별도 스레드에서 검사 루프 실행 - core/model_inference.py: - 클래스: ModelInference - 메서드: load_model(), predict(), postprocess(), warmup() - 백엔드 추상화: OnnxBackend, TensorRTBackend 서브클래스 - 후처리: NMS (torchvision.ops.nms 또는 커스텀), Softmax, BBox 스케일링 - core/parameter_manager.py: - 클래스: ParameterManager - 메서드: load_config(), save_config(), get(), set(), validate(), watch_changes() - watchdog.observers.Observer로 파일 변경 감지 → Hot-Reload - 파라미터 스키마 검증: 타입, 범위, 필수값 체크 ■ UI Layer (3개): - ui/main_window.py: - 클래스: MainWindow(QMainWindow) - 레이아웃: QHBoxLayout으로 3영역(Debug/Main/Control) 구성 - 메서드: switch_mode(), update_status(), handle_result() - 모드 전환: User/Viewer 모드에 따라 위젯 표시/숨김 - ui/viewer_panel.py: - 클래스: ViewerPanel(QWidget), ZoomableImageLabel(QLabel) - 기능: 실시간 프레임 표시, BBox/라벨 Overlay, 마우스 Zoom/Pan - paintEvent() 오버라이드로 OpenCV Mat → QPixmap 변환 후 그리기 - ui/control_panel.py: - 클래스: ControlPanel(QWidget) - 위젯: QPushButton(Start/Stop), QSlider(Threshold), QComboBox(모드), QSpinBox(파라미터) - Signal 연결: 파라미터 변경 시 ParameterManager.set() 호출 → 실시간 반영 ■ Util Layer (2개): - utils/result_logger.py: SQLite3 연결 관리, INSERT 쿼리, CSV Export, 이미지 저장 경로 생성 - utils/image_processor.py: 전처리 함수 모음 — apply_roi(), to_grayscale(), gaussian_blur(), normalize(), resize_for_model()

## Slide 8
02 SYSTEM ARCHITECTURE
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
8 / 27
데이터 플로우 아키텍처
1. Frame Capture
카메라 SDK → Raw Frame (BGR/Mono)
Resolution: 2448x2048 @30fps
Buffer: Ring Buffer (5 frames)
2. Pre-processing
ROI Crop → Grayscale Convert
Gaussian Blur (σ=1.5)
Histogram Equalization
Normalization (0~1 float32)
3. DL Inference
Input Tensor: [1, 3, 640, 640]
Model: YOLOv8/Custom CNN
Backend: ONNX Runtime (GPU)
Output: BBox + Confidence + Class
4. Post-processing
NMS (IoU threshold: 0.45)
Confidence Filter (> threshold)
Bubble vs Foreign Body 분류
Size Estimation (px → μm)
5. Result & Action
OK/NG 판정 → UI 표시
Result DB 저장 (SQLite)
NG 이미지 자동 저장
PLC/IO 신호 출력 (옵션)
Notes: [슬라이드 8: 데이터 플로우 아키텍처] 각 단계에서 데이터가 어떤 형태로 변환되는지, 구체적인 해상도/텐서 크기/처리 시간을 포함하여 설명합니다. ■ Stage 1: Frame Capture (카메라 → Raw Frame) - 입력: 카메라 센서의 Bayer 패턴 RAW 데이터 - 출력: BGR 또는 Mono8 포맷의 NumPy ndarray - 해상도: 2448 × 2048 픽셀 (약 5MP) - 프레임 레이트: 30fps (33.3ms/frame) - 버퍼: Ring Buffer 방식으로 최근 5프레임 유지 (deque, maxlen=5) - 메모리: 프레임당 약 15MB (2448×2048×3 bytes, BGR 기준) - GigE Vision 대역폭: ~450MB/s 필요 → 점보 프레임(MTU 9000) 필수 ■ Stage 2: Pre-processing (Raw Frame → 정규화된 텐서) - ROI Crop: 2448×2048 → roi_w×roi_h (기본 2048×1748)로 크롭. 바이알 영역만 추출 - Grayscale Convert: BGR → Gray (3채널 → 1채널). 버블 검출 파이프라인에서 사용 - Gaussian Blur: cv2.GaussianBlur(img, (5,5), 1.5). 센서 노이즈 + 미세 진동 잡음 제거 - Histogram Equalization: cv2.equalizeHist() 또는 CLAHE. 조명 불균일 보정 - Normalization: uint8(0~255) → float32(0.0~1.0). mean/std 정규화 선택 가능 - Resize: ROI 크롭 이미지를 모델 입력 크기(640×640)로 리사이즈. letterbox 패딩 적용 - 처리 시간: ~3-5ms (CPU), ~1ms (GPU CUDA 활용 시) ■ Stage 3: DL Inference (텐서 → 검출 결과) - 입력 텐서: shape [1, 3, 640, 640], dtype float32 (또는 float16) - 모델 아키텍처: YOLOv8n/s 기반 커스텀. Backbone(CSPDarknet) + Neck(FPN+PAN) + Head(Detect) - 클래스: foreign_body(이물질), bubble(버블), fiber(섬유), particle(입자) - 출력: Raw detections [N, 6] = [x1, y1, x2, y2, confidence, class_id] - 백엔드별 처리 시간: - PyTorch (FP32): ~200ms - ONNX Runtime GPU (FP32): ~80ms - ONNX Runtime GPU (FP16): ~50ms - TensorRT (FP16): ~25ms - TensorRT (INT8): ~15ms ■ Stage 4: Post-processing (Raw detections → 분류된 결과) - NMS: IoU threshold 0.45로 중복 BBox 제거. 같은 이물질에 대한 다중 검출 통합 - Confidence Filter: Global threshold(0.5) → 클래스별 threshold(Foreign:0.3, Bubble:0.6) - 분류 규칙 적용: - 원형도(circularity) > 0.7 → Bubble로 재분류 - 면적(area) < min_area_px(50) → 노이즈로 필터링 - 면적 > max_area_px(50000) → 오탐으로 필터링 - BBox 좌표를 640×640 → 원본 해상도로 역변환 - 크기 추정: 픽셀 → μm 변환 (calibration factor 사용) - 처리 시간: ~2ms ■ Stage 5: Result & Action (분류 결과 → UI/DB/IO) - OK/NG 판정: 이물질(foreign_body) 1개 이상 검출 시 NG, 그 외 OK - UI 표시: QPixmap에 BBox + 클래스 라벨 + 신뢰도 Overlay → ViewerPanel 업데이트 - DB 저장: SQLite INSERT — timestamp, vial_id, result, detections(JSON), inference_time, image_path - NG 이미지 저장: /archive/{YYYY-MM-DD}/{vial_id}_original.png + {vial_id}_overlay.png - PLC/IO 출력 (옵션): GPIO 또는 Modbus TCP로 OK/NG 신호 전송 → 리젝터(Rejector) 작동 - 처리 시간: ~3ms (DB 저장 포함) ■ 전체 사이클 시간: ~25ms(최적화) ~ ~90ms(기본) per frame

## Slide 9
03 UI/UX DESIGN
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
9 / 27
메인 화면 구성 — User 모드
Debug Panel
FPS Counter
Inference Time (ms)
GPU Memory Usage
Detection Count
Camera Status
Model Info
Processing Queue
Main Viewer
실시간 영상 스트리밍
BBox Overlay 표시
이물질 위치/크기 실시간 표시
OK/NG 상태 색상 표시
Zoom/Pan 인터랙션
ROI 영역 시각화
Control Panel
Start/Stop 버튼
모드 전환 스위치
파라미터 조정 패널
Threshold Slider
카메라 설정
로그 Export
시스템 상태 표시
Notes: [슬라이드 9: 메인 화면 구성 — User 모드] User 모드의 3영역 레이아웃을 상세히 설명합니다. QHBoxLayout으로 좌(Debug):중(Viewer):우(Control) = 약 2:4:2 비율로 배치됩니다. ■ 좌측: Debug Panel (약 20% 너비) 시스템 상태를 실시간으로 모니터링하는 패널입니다. 개발/운영자가 시스템 건강 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다. 표시 항목: 1) FPS Counter: 현재 프레임 처리 속도. QTimer(100ms 주기)로 갱신. 정상: 28~32 FPS (녹색), 경고: 20~28 FPS (주황), 위험: <20 FPS (빨강) 2) Inference Time (ms): DL 모델 1회 추론 소요 시간. time.perf_counter()로 측정. 정상: <50ms, 경고: 50~100ms, 위험: >100ms 3) GPU Memory Usage: nvidia-smi 또는 pynvml 라이브러리로 조회. 사용량/전체 용량 (예: 2.1GB / 6.0GB) 4) GPU Utilization (%): GPU 코어 활용률. 추론 중 60~80% 정상. 100% 지속 시 병목 의심 5) CPU Utilization (%): psutil.cpu_percent()로 조회. 전처리/후처리가 CPU 바운드이므로 모니터링 필요 6) Detection Count: 현재 프레임에서 검출된 객체 수. 이물질 + 버블 각각 표시 7) Camera Status: Connected(녹색 LED) / Disconnected(빨강 LED) / Error(주황 점멸) 8) Model Info: 로딩된 모델 파일명, 백엔드 종류, precision(FP32/FP16/INT8) 9) Processing Queue: 처리 대기 중인 프레임 수. Ring Buffer의 현재 사이즈. 큐가 계속 쌓이면 처리 속도 부족 10) Total Inspected: 현재 세션 시작 이후 누적 검사 수량. OK/NG 각각 카운트 ■ 중앙: Main Viewer (약 45% 너비) 실시간 영상을 표시하는 핵심 영역입니다. 기능 상세: 1) 실시간 영상 스트리밍: QThread에서 grab_frame() → QPixmap 변환 → QLabel.setPixmap(). paintEvent()에서 BBox Overlay를 QPainter로 렌더링 2) BBox Overlay: 검출된 이물질/버블 위치에 색상별 사각형 표시. 이물질=빨강, 버블=파랑, 섬유=주황 3) 클래스 라벨 + 신뢰도: BBox 상단에 "foreign_body 0.87" 형태로 표시. 폰트 크기 자동 조절 4) OK/NG 상태: 화면 상단에 대형 텍스트로 표시. OK=녹색 배경, NG=빨강 배경 + 경고음(옵션) 5) Zoom/Pan: 마우스 휠로 확대/축소 (1x~10x), 드래그로 이동. ZoomableImageLabel 커스텀 위젯 6) ROI 시각화: 반투명 파란색 사각형으로 ROI 영역 경계 표시. ROI 외부는 어둡게 처리 ■ 우측: Control Panel (약 20% 너비) 검사 제어 및 파라미터 조정 인터페이스입니다. 위젯 구성: 1) Start/Stop 버튼: QPushButton. 검사 루프 시작/정지. 아이콘 + 색상 변경 (시작=녹색, 정지=빨강) 2) 모드 전환 스위치: QComboBox 또는 커스텀 토글. User/Viewer 모드 전환. 비밀번호 입력 다이얼로그 3) 파라미터 조정 패널: QGroupBox 안에 각 파라미터별 QSlider + QSpinBox 조합 4) Threshold Slider: QSlider(0.0~1.0, step 0.01) + QDoubleSpinBox. 실시간 반영 (valueChanged 시그널) 5) 카메라 설정: 노출/게인/WB 조정. QSlider + 즉시 적용 버튼 6) 로그 Export: QPushButton → QFileDialog로 저장 경로 선택 → CSV/Excel Export 7) 시스템 상태 표시: LED 아이콘 + 텍스트로 카메라/모델/디스크 상태 표시

## Slide 10
03 UI/UX DESIGN
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
10 / 27
메인 화면 주요 기능
실시간 영상 표시
카메라 스트림을 메인 뷰어에 실시간 렌더링. QThread 기반 비동기 프레임 업데이트.
검출 결과 Overlay
BBox, 클래스 레이블, 신뢰도 점수를 영상 위에 실시간 오버레이 렌더링.
파라미터 실시간 조정
Threshold, ROI, 필터 등 검사 파라미터를 슬라이더/입력으로 즉시 반영.
통계 대시보드
OK/NG 비율, 검출 분포, 시간대별 추이를 실시간 차트로 표시.
결과 로깅 & Export
모든 검사 결과를 SQLite에 자동 저장. CSV/Excel Export 지원.
시스템 모니터링
GPU 사용률, 메모리, FPS, 추론 시간 등 시스템 상태 실시간 모니터링.
Notes: [슬라이드 10: 메인 화면 주요 기능] 6가지 핵심 기능을 2×3 그리드 카드로 설명합니다. 각 기능의 구현 방식과 기술적 세부사항을 포함합니다. ■ 1. 실시간 영상 표시 - QThread 기반 비동기 프레임 업데이트. UI 스레드와 영상 처리 스레드 분리 - grab_frame() → cv2.cvtColor(BGR2RGB) → QImage → QPixmap 변환 파이프라인 - QTimer(33ms 주기, ~30fps)로 QLabel.setPixmap() 호출 - 프레임 드롭 방지: 최신 프레임만 표시 (큐에 쌓이면 오래된 것 버림) - 해상도 자동 맞춤: QLabel 크기에 맞게 Qt.KeepAspectRatio로 스케일링 ■ 2. 검출 결과 Overlay - QPainter를 사용한 실시간 오버레이 렌더링 - BBox 색상 코딩: foreign_body=빨강(#F44336), bubble=파랑(#2196F3), fiber=주황(#FF9800), particle=보라(#9C27B0) - 라벨 표시: 클래스명 + 신뢰도 (예: "foreign 0.87"). 배경에 반투명 사각형으로 가독성 확보 - BBox 두께: 2px (기본) ~ 4px (선택/하이라이트 시) - 클릭 시 해당 검출 객체의 상세 정보 팝업 (면적, 밝기, 원형도 등) ■ 3. 파라미터 실시간 조정 - ParameterManager.set(key, value) 호출 → Hot-Reload 없이 메모리에서 즉시 반영 - QSlider의 valueChanged 시그널 → 0.1초 디바운스 → 파라미터 적용 - 변경 사항은 "적용" 버튼 클릭 시에만 JSON 파일에 저장 (실수 방지) - 파라미터 범위 제한: QValidator로 입력값 검증. 범위 초과 시 경고 표시 - 실시간 프리뷰: Threshold 변경 시 현재 프레임에 즉시 재적용하여 결과 미리보기 ■ 4. 통계 대시보드 - pyqtgraph 또는 matplotlib 임베딩으로 실시간 차트 표시 - OK/NG 비율: 파이 차트 (세션 누적, 1시간 단위, 일간) - 검출 분포: 클래스별 히스토그램 (foreign/bubble/fiber/particle 비율) - 시간대별 추이: 시간-NG율 라인 차트. 이상 패턴(NG 급증) 시각적 감지 - 크기 분포: 검출 객체 면적 히스토그램. Small/Medium/Large/Critical 분류 ■ 5. 결과 로깅 & Export - SQLite DB 스키마: - inspection_results 테이블: id, timestamp, vial_id, result(OK/NG), detections(JSON), inference_time_ms, image_path - session_stats 테이블: session_id, start_time, end_time, total_count, ok_count, ng_count - CSV Export: pandas DataFrame → to_csv(). 날짜 범위/결과 필터 적용 가능 - Excel Export: openpyxl로 서식 지정된 엑셀 파일 생성. 헤더 강조, 자동 열 너비 - 자동 백업: 일별 DB 파일 자동 백업. retention 정책(기본 90일) 설정 가능 ■ 6. 시스템 모니터링 - pynvml 라이브러리로 GPU 상태 조회 (온도, 메모리, 활용률, 팬 속도) - psutil로 CPU/RAM 사용률 조회 - 디스크 여유 공간 모니터링. 1GB 미만 시 알림 - 카메라 연결 상태: 1초 주기 heartbeat 체크. 끊김 시 자동 재연결 시도(3회) - 로그 레벨: DEBUG/INFO/WARNING/ERROR. 파일 + 콘솔 동시 출력. rotating file handler(10MB, 5개 파일)

## Slide 11
03 UI/UX DESIGN
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
11 / 27
Debug Panel 상세 정의
Parameter
Type
Description
Range/Values
fps_display
float
현재 프레임 처리 속도 (frames/sec)
0.0 ~ 120.0
inference_time_ms
float
DL 모델 추론 소요 시간
0.0 ~ 1000.0 ms
gpu_memory_mb
int
현재 GPU 메모리 사용량
0 ~ 24576 MB
gpu_util_percent
float
GPU 연산 활용률
0.0 ~ 100.0 %
cpu_util_percent
float
CPU 사용률
0.0 ~ 100.0 %
detection_count
int
현재 프레임 검출 개체 수
0 ~ N
camera_status
enum
카메라 연결 상태
Connected / Disconnected / Error
model_name
str
로딩된 모델 파일명
*.onnx / *.engine
queue_size
int
처리 대기 프레임 큐 사이즈
0 ~ buffer_size
total_inspected
int
세션 누적 검사 수량
0 ~ ∞
Notes: [슬라이드 11: Debug Panel 상세 정의] Debug Panel에 표시되는 10개 모니터링 파라미터의 타입, 설명, 범위를 상세히 정의합니다. ■ 1. fps_display (float, 0.0~120.0) - 정의: 최근 1초간 처리된 프레임 수의 이동 평균 - 계산: deque(maxlen=30)에 프레임 처리 시간 저장 → 1/mean(times) 으로 FPS 계산 - 정상 범위: 28~32 FPS (30fps 카메라 기준) - 경고 기준: <25 FPS (주황), <15 FPS (빨강) - 갱신 주기: 100ms (QTimer) ■ 2. inference_time_ms (float, 0.0~1000.0ms) - 정의: DL 모델의 단일 추론(forward pass) 소요 시간 - 측정: time.perf_counter() 사용 (time.time()보다 정밀) - 포함 범위: 텐서 변환 + 추론 + NMS (전처리/후처리 제외) - 정상 범위: <50ms (TensorRT), <100ms (ONNX Runtime) - 표시: 최근 10회 이동 평균 + 최근 1회 값 병기 ■ 3. gpu_memory_mb (int, 0~24576MB) - 정의: 현재 GPU VRAM 사용량 (MB) - 조회: pynvml.nvmlDeviceGetMemoryInfo(handle).used // (1024*1024) - 모델별 예상 사용량: YOLOv8n ~500MB, YOLOv8s ~800MB, YOLOv8m ~1.5GB - 경고 기준: 전체 VRAM의 90% 초과 시 경고 ■ 4. gpu_util_percent (float, 0.0~100.0%) - 정의: GPU 연산 코어 활용률 - 조회: pynvml.nvmlDeviceGetUtilizationRates(handle).gpu - 추론 중 정상: 40~70%. 100% 지속 = 추론 병목 ■ 5. cpu_util_percent (float, 0.0~100.0%) - 정의: 전체 CPU 사용률 - 조회: psutil.cpu_percent(interval=None) - 전처리(OpenCV), UI 렌더링이 CPU 바운드. 정상: 20~50% ■ 6. detection_count (int, 0~N) - 정의: 현재 프레임에서 NMS 후 최종 검출된 객체 수 - 세부: total=N, foreign=X, bubble=Y, other=Z 형태로 표시 - 비정상: 갑자기 >50개 검출 = 조명 이상 또는 카메라 오류 의심 ■ 7. camera_status (enum: Connected/Disconnected/Error) - Connected: 카메라 연결 정상, 프레임 수신 중 (녹색 LED) - Disconnected: 카메라 연결 끊김 (빨강 LED). 자동 재연결 시도 - Error: 카메라 연결은 되었으나 프레임 수신 오류 (주황 점멸 LED) - 체크 주기: 1초마다 heartbeat 확인 ■ 8. model_name (str) - 정의: 현재 로딩된 모델 파일명 (확장자 포함) - 예시: "yolov8n_vial_v3.onnx", "yolov8s_vial_v3.engine" - 추가 표시: 백엔드(ONNX/TRT), precision(FP32/FP16/INT8) ■ 9. queue_size (int, 0~buffer_size) - 정의: 처리 대기 중인 프레임 큐의 현재 크기 - 정상: 0~1 (실시간 처리 중). 지속적으로 >3이면 처리 속도 부족 - 최대: Ring Buffer maxlen (기본 5). 초과 시 가장 오래된 프레임 자동 드롭 ■ 10. total_inspected (int, 0~∞) - 정의: 현재 세션 시작 이후 누적 검사 수량 - 세부 표시: Total: 1,234 (OK: 1,210 / NG: 24 / NG률: 1.9%) - 세션 단위: Start 버튼 클릭 시 리셋. DB에는 전체 이력 유지

## Slide 12
03 UI/UX DESIGN
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
12 / 27
User 모드 vs Viewer 모드 비교
기능
User 모드
Viewer 모드
실시간 영상 보기
O
O
검출 결과 Overlay
O
O
통계 대시보드
O
O (읽기 전용)
파라미터 조정
O
X
카메라 설정 변경
O
X
검사 시작/정지
O
X
Debug Panel
O (상세)
X (숨김)
로그 Export
O
제한적
모델 전환
O
X
시스템 설정
O
X
Notes: [슬라이드 12: User 모드 vs Viewer 모드 비교] User 모드와 Viewer 모드의 10가지 기능 차이를 비교합니다. ■ 모드 전환 메커니즘: - 기본 시작 모드: Viewer (안전한 읽기 전용) - User 모드 진입: 메뉴 또는 단축키(Ctrl+U) → 비밀번호 입력 다이얼로그 → Level 1/2 인증 - 자동 잠금: User 모드에서 5분간 조작 없으면 자동으로 Viewer 모드로 전환 (보안) - 구현: QStackedWidget으로 모드별 위젯 세트를 교체. 불필요한 패널은 hide() ■ 기능별 상세 비교: 1) 실시간 영상 보기: 양쪽 모두 O - 동일한 ViewerPanel 사용. Zoom/Pan도 양쪽 모두 가능 2) 검출 결과 Overlay: 양쪽 모두 O - BBox, 라벨, 신뢰도 표시. Viewer에서도 이물질 위치 확인 가능 3) 통계 대시보드: User O / Viewer O(읽기 전용) - Viewer: 차트 보기만 가능. 날짜 범위 변경은 제한적 - User: 통계 기간 설정, 차트 유형 변경, 상세 필터링 가능 4) 파라미터 조정: User O / Viewer X - Viewer 모드에서는 파라미터 조정 슬라이더/입력이 비활성화(grayed out) - Threshold, 분류 조건 등 모든 검사 파라미터 잠김 5) 카메라 설정 변경: User O / Viewer X - 노출, 게인, WB 등 카메라 하드웨어 설정은 User 모드에서만 가능 - 잘못된 카메라 설정은 영상 품질에 직접적 영향 → 권한 제한 필요 6) 검사 시작/정지: User O / Viewer X - Start/Stop 버튼이 Viewer 모드에서 숨김 또는 비활성화 - 의도치 않은 검사 중단 방지 7) Debug Panel: User O(상세) / Viewer X(숨김) - Viewer 모드에서는 Debug Panel 자체가 숨겨짐 → 영상 뷰어가 더 넓어짐 - 운영자가 아닌 모니터링 인원에게 불필요한 기술 정보 노출 방지 8) 로그 Export: User O / Viewer 제한적 - Viewer: 오늘 날짜의 요약 통계만 CSV Export 가능 - User: 전체 날짜 범위, 상세 필터, Excel Export 등 모든 Export 기능 9) 모델 전환: User O / Viewer X - 다른 ONNX/TRT 모델 파일로 교체하는 기능. 잘못된 모델 로드 시 검사 불가 → 제한 - User 모드에서 QFileDialog로 모델 파일 선택 → 로드 → 워밍업 → 전환 10) 시스템 설정: User O / Viewer X - 로그 저장 경로, DB 경로, 아카이브 정책, 알림 설정 등 시스템 레벨 설정 - 설정 변경은 QSettings 또는 별도 settings.json에 저장

## Slide 13
03 UI/UX DESIGN
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
13 / 27
3단계 권한 관리 체계
Level 0
Viewer
허용 기능
실시간 영상 모니터링
검출 결과 Overlay 확인
기본 통계 조회
제한 사항
파라미터 변경 불가
설정 접근 불가
검사 제어 불가
Level 1
Operator
허용 기능
Level 0 모든 권한
검사 시작/정지 제어
사전 정의 파라미터 프리셋 선택
로그 Export
제한 사항
Threshold 직접 변경 불가
모델/카메라 설정 불가
Level 2
Admin
허용 기능
모든 권한 사용 가능
파라미터 직접 수정/저장
모델 전환 및 최적화 설정
카메라 설정, 시스템 구성
제한 사항
제한 없음
Notes: [슬라이드 13: 3단계 권한 관리 체계] 보안과 운영 안정성을 위한 3단계 권한 시스템을 설명합니다. ■ Level 0: Viewer (기본 모드) - 대상: 모니터링 인원, 방문자, QA 담당자 - 비밀번호: 불필요 (기본 진입 모드) - 허용 기능: · 실시간 영상 모니터링 — 카메라 스트림 실시간 확인 · 검출 결과 Overlay 확인 — BBox, 라벨, 신뢰도 시각적 확인 · 기본 통계 조회 — 오늘의 OK/NG 비율, 총 검사 수량 확인 - 제한 사항: · 파라미터 변경 불가 — 모든 슬라이더/입력 비활성화 · 설정 접근 불가 — 시스템 설정 메뉴 숨김 · 검사 제어 불가 — Start/Stop 버튼 숨김 ■ Level 1: Operator (운영자 모드) - 대상: 라인 운영자, 교대 담당자 - 비밀번호: 4자리 PIN (기본: 1234, 변경 가능) - 허용 기능: · Level 0 모든 권한 포함 · 검사 시작/정지 제어 — Start/Stop 버튼 활성화 · 사전 정의 파라미터 프리셋 선택 — "표준", "고감도", "저감도" 등 미리 정의된 프리셋 목록에서 선택. 프리셋은 Admin이 생성/관리 · 로그 Export — 날짜 범위 지정하여 CSV/Excel Export · 기본 통계 필터링 — 날짜, 시간대, 결과(OK/NG) 필터 - 제한 사항: · Threshold 직접 변경 불가 — 숫자 직접 입력/슬라이더 조작 불가. 프리셋으로만 변경 가능 · 모델/카메라 설정 불가 — 모델 전환, 노출/게인 변경은 Admin만 가능 · 프리셋 생성/수정 불가 — 기존 프리셋 선택만 가능 ■ Level 2: Admin (관리자 모드) - 대상: 시스템 엔지니어, 개발자, 공정 관리자 - 비밀번호: 8자리 이상 영숫자 혼합 (기본: 변경 필수) - 허용 기능: · 모든 권한 사용 가능 — 제한 없음 · 파라미터 직접 수정/저장 — 모든 Threshold, 분류 조건, 버블 파라미터를 슬라이더/숫자 입력으로 직접 조정. JSON 파일에 저장 · 모델 전환 및 최적화 설정 — ONNX/TRT 모델 파일 교체, backend/precision 변경, batch_size 조정 · 카메라 설정 — 노출 시간, 게인, 화이트밸런스, 트리거 모드, ROI 설정 · 시스템 구성 — 로그 경로, DB 경로, 아카이브 정책, 알림 설정, 네트워크 설정 · 프리셋 관리 — 새 프리셋 생성, 기존 프리셋 수정/삭제 · 사용자 관리 — Level 1/2 비밀번호 변경, 자동 잠금 시간 설정 ■ 구현 상세: - 비밀번호 저장: bcrypt 해시로 암호화하여 config/auth.json에 저장 - 세션 타임아웃: Level 1은 10분, Level 2는 5분 미조작 시 자동 Viewer 전환 - 감사 로그: 권한 변경, 파라미터 수정 등 모든 관리 작업을 audit.log에 기록 (who, when, what) - 물리 키 지원 (옵션): USB 키 스위치로 모드 전환 지원 계획 (Phase 2)

## Slide 14
04 INSPECTION PARAMETERS
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
14 / 27
검사 파라미터 개요
검사의 정확도와 성능을 결정하는 핵심 파라미터 그룹
정지 판단 파라미터
5개
바이알 내 액체 정지 상태 판정
움직임 없을 때만 검사 시작
Confidence Threshold
3개
DL 모델 추론 결과 필터링
클래스별 독립 Threshold 설정
분류 조건 파라미터
6개
이물질 종류별 분류 규칙
크기/형태/밝기 기반 분류
Bubble 검출 파라미터
8개
버블 검출 전용 파이프라인
6단계 영상처리 파라미터
ROI 설정 파라미터
4개
검사 영역 정의
xywh 좌표 + margin
카메라 파라미터
5개
노출, 게인, 화이트밸런스
카메라 하드웨어 설정
Notes: [슬라이드 14: 검사 파라미터 개요] 검사의 정확도와 성능을 결정하는 6개 파라미터 그룹, 총 31개 파라미터의 전체 맵을 보여줍니다. ■ 파라미터 그룹 요약: 1) 정지 판단 파라미터 (5개): - 바이알 내 액체가 흔들리는 동안은 검사를 수행하면 안 됩니다 - Optical Flow 기반으로 프레임 간 움직임을 측정하여 "정지" 상태를 판단 - 정지 판단이 너무 민감하면 검사 시작이 지연되고, 너무 느슨하면 흔들리는 상태에서 검사하여 오탐 증가 - 파라미터: motion_threshold, stable_frame_count, motion_roi_ratio, flow_algorithm, cooldown_ms 2) Confidence Threshold (3개): - DL 모델이 출력하는 신뢰도 점수를 기준으로 검출 결과를 필터링 - Global threshold + 클래스별 개별 threshold 2단계 구조 - 이물질은 낮은 threshold(0.3)로 민감하게, 버블은 높은 threshold(0.6)로 엄격하게 설정 - 파라미터: conf_threshold_global, conf_threshold_foreign, conf_threshold_bubble 3) 분류 조건 파라미터 (6개): - 이물질의 종류를 구분하고, 노이즈를 필터링하는 규칙 기반 분류 기준 - 면적, 종횡비, 원형도, 밝기 차이, 크기 등급 등 형태학적 특징 활용 - 파라미터: min_area_px, max_area_px, aspect_ratio_range, circularity_threshold, brightness_diff_threshold, size_class_boundaries 4) Bubble 검출 파라미터 (8개): - 버블은 DL 모델만으로는 오탐이 많아, 별도의 영상처리 파이프라인을 병행 - 6단계 처리: Grayscale → Blur → AdaptiveThreshold → Morphology → Contour → 분류 - 파라미터: blur_kernel_size, blur_sigma, adaptive_block_size, adaptive_C, morph_kernel_size, morph_iterations, min_bubble_area, bubble_circularity_th 5) ROI 설정 파라미터 (4개): - 카메라 전체 영상에서 바이알이 위치하는 영역만 크롭 - 불필요한 배경(프레임, 조명기구 등)을 제거하여 처리 속도 향상 및 오탐 감소 - 파라미터: roi_x, roi_y, roi_w, roi_h 6) 카메라 파라미터 (5개): - 카메라 하드웨어 설정. 영상 품질에 직접적 영향 - 노출 시간이 너무 짧으면 어두워지고, 너무 길면 모션 블러 발생 - 파라미터: exposure_us, gain_db, white_balance, trigger_mode, frame_rate ■ 파라미터 관리 방식: - 저장 포맷: JSON (inspection_config.json) + YAML (camera_config.yaml) - Hot-Reload: watchdog 라이브러리로 파일 변경 감지 → 자동 재로드 (검사 중단 없음) - 버전 관리: Git으로 설정 파일 이력 관리. 변경 시 자동 백업(backup/ 폴더) - 유효성 검증: ParameterManager.validate()에서 타입, 범위, 의존성 검사. 잘못된 값 거부

## Slide 15
04 INSPECTION PARAMETERS
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
15 / 27
정지 판단 파라미터 정의
바이알 내 액체가 충분히 정지된 상태에서만 검사를 수행하기 위한 판단 기준
Parameter
Type
Default
Unit
Description
motion_threshold
float
5.0
px
프레임 간 움직임 허용 한계값. Optical Flow 평균이 이하일 때 정지 판단.
stable_frame_count
int
10
frames
연속 정지 조건 만족 프레임 수. 진동 필터링.
motion_roi_ratio
float
0.8
ratio
움직임 판단 ROI 비율(0~1). 중앙 영역만 사용.
flow_algorithm
enum
farneback
-
광학 흐름 알고리즘. farneback|lucas_kanade|simple_diff
cooldown_ms
int
500
ms
검사 후 다음 정지 판단 대기 시간. 연속 트리거 방지.
Notes: [슬라이드 15: 정지 판단 파라미터 정의] 바이알 내 액체가 충분히 정지된 상태에서만 검사를 수행하기 위한 5개 파라미터입니다. ■ 왜 정지 판단이 필요한가? - 바이알이 컨베이어에서 이동한 후 검사 위치에 도달하면, 내부 액체가 관성으로 흔들림 - 액체가 흔들리는 상태에서 검사하면: 버블이 이물질로 오탐, 이물질 위치가 불정확, 영상이 블러되어 검출률 하락 - 따라서 "액체가 충분히 정지했는지"를 판단한 후에만 검사를 시작해야 함 ■ 파라미터 상세: 1) motion_threshold (float, default: 5.0, unit: px) - 프레임 간 Optical Flow 벡터 크기의 ROI 내 평균값 - 이 값 이하일 때 "해당 프레임은 정지 상태"로 판단 - 값을 낮추면 더 엄격한 정지 판단 (검사 시작 지연 ↑, 정확도 ↑) - 값을 높이면 더 느슨한 정지 판단 (검사 시작 빠름, 오탐 가능성 ↑) - 튜닝 가이드: 조명 밝기와 카메라 노이즈에 따라 조정. 노이즈가 많으면 약간 높게 설정 2) stable_frame_count (int, default: 10, unit: frames) - 연속으로 motion_threshold를 만족해야 하는 프레임 수 - 10 frames × 33ms/frame = 약 330ms 동안 연속 정지해야 검사 시작 - 일시적 진동(기계 진동, 에어 버블 등)을 필터링하는 역할 - 값이 크면 안정적이지만 검사 대기 시간 증가 - 값이 작으면 빠르지만 불안정한 상태에서 검사 가능성 3) motion_roi_ratio (float, default: 0.8, unit: ratio 0~1) - 전체 프레임 대비 움직임 판단에 사용할 중앙 영역 비율 - 0.8 = 전체 프레임의 중앙 80% 영역만 사용 - 프레임 가장자리는 조명 반사, 프레임 경계 노이즈가 있을 수 있어 제외 - 바이알 크기에 맞게 조정. 바이알이 작으면 낮게 설정 4) flow_algorithm (enum, default: farneback) - Optical Flow 계산 알고리즘 선택 - farneback: cv2.calcOpticalFlowFarneback(). Dense flow. 정확하지만 느림 (~5ms) - lucas_kanade: cv2.calcOpticalFlowPyrLK(). Sparse flow. 빠르지만 특징점 의존 (~2ms) - simple_diff: cv2.absdiff(). 단순 프레임 차분. 가장 빠르지만 조명 변화에 민감 (~1ms) - 권장: farneback (정확도 우선) 또는 simple_diff (속도 우선) 5) cooldown_ms (int, default: 500, unit: ms) - 검사 완료 후 다음 정지 판단까지 대기 시간 - 검사 직후 결과 표시/저장 중에 바로 다음 검사 트리거 되는 것을 방지 - 연속 검사 시 이전 검사의 결과 처리 시간을 보장 - 컨베이어 속도에 맞게 조정. 빠른 라인에서는 300ms, 느린 라인에서는 1000ms

## Slide 16
04 INSPECTION PARAMETERS
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
16 / 27
Confidence Threshold 파라미터
파라미터 정의
conf_threshold_global
Default: 0.5
전체 클래스 공통 최소 신뢰도. 이 값 미만의 모든 검출은 무시됨.
conf_threshold_foreign
Default: 0.3
이물질(Foreign Body) 전용 Threshold. 민감도 향상을 위해 global보다 낮게 설정 가능.
conf_threshold_bubble
Default: 0.6
버블 전용 Threshold. 버블은 오탐 빈도가 높아 global보다 높게 설정.
적용 로직
1. 모델 추론 실행
→ Raw detections 생성
2. Global Threshold 적용
→ conf < 0.5 제거
3. 클래스별 Threshold 적용
→ Foreign: conf < 0.3 제거
→ Bubble: conf < 0.6 제거
4. NMS (IoU: 0.45) 적용
→ 중복 BBox 제거
Notes: [슬라이드 16: Confidence Threshold 파라미터] DL 모델의 추론 결과를 필터링하는 3개 Threshold 파라미터와 적용 로직을 설명합니다. ■ Threshold의 역할: - DL 모델은 모든 검출에 대해 0.0~1.0의 신뢰도(confidence) 점수를 출력 - 신뢰도가 낮은 검출은 오탐(False Positive)일 가능성이 높음 - Threshold를 설정하여 일정 수준 이상의 신뢰도를 가진 검출만 유효하다고 판정 ■ 파라미터 상세: 1) conf_threshold_global (float, default: 0.5, range: 0.0~1.0) - 모든 클래스에 공통으로 적용되는 최소 신뢰도 - 이 값 미만의 모든 검출은 무조건 제거됨 (1차 필터) - 0.5는 "모델이 50% 이상 확신하는 것만 유효"라는 의미 - 값 조정 효과: · 올리면(0.7): 오탐 감소, 미검출 증가 (보수적) · 내리면(0.3): 오탐 증가, 미검출 감소 (민감) 2) conf_threshold_foreign (float, default: 0.3, range: 0.0~1.0) - 이물질(foreign_body) 전용 Threshold - Global(0.5)보다 낮게 설정하여 이물질 검출 민감도를 높임 - 이유: 이물질 미검출(False Negative)은 품질 사고로 직결되므로, 오탐을 감수하더라도 민감하게 검출 - 적용 순서: Global 통과 후, foreign_body 클래스에 대해 추가로 이 threshold 적용 - 실제 동작: Global=0.5이고 Foreign=0.3이면, foreign_body는 0.3 이상이면 유효 (Global보다 우선) 3) conf_threshold_bubble (float, default: 0.6, range: 0.0~1.0) - 버블(bubble) 전용 Threshold - Global(0.5)보다 높게 설정하여 버블 오탐을 줄임 - 이유: 버블은 광원 반사, 렌즈 먼지 등과 혼동되기 쉬워 오탐 빈도가 높음 - 버블은 제품 품질에 큰 영향을 미치지 않으므로, 오탐 감소가 더 중요 ■ 적용 로직 (우측 카드 설명): Step 1: 모델 추론 실행 → Raw detections 생성 (예: 50개의 BBox + confidence + class) Step 2: Global Threshold 적용 → confidence < 0.5인 검출 모두 제거 (예: 50개 → 30개) Step 3: 클래스별 Threshold 적용 → foreign_body 중 conf < 0.3인 것 제거 (실제로는 Step 2에서 이미 0.5 미만 제거됨 → foreign은 0.3~0.5 구간 복원 로직 필요. 구현 시 클래스별 threshold가 global보다 낮으면 global 대신 클래스별 값 사용) → bubble 중 conf < 0.6인 것 제거 (0.5~0.6 구간의 bubble 추가 제거) Step 4: NMS (Non-Maximum Suppression) 적용 → IoU > 0.45인 중복 BBox 중 confidence가 높은 것만 유지 → 최종 유효 검출 결과 생성 (예: 30개 → 8개) ■ 튜닝 가이드: - FPR이 높으면: Global threshold를 0.05씩 올려보기 - FNR이 높으면: Foreign threshold를 0.05씩 내려보기 - 버블 오탐이 많으면: Bubble threshold를 0.1씩 올려보기 - 실시간 프리뷰로 변경 효과를 즉시 확인 가능 (User 모드)

## Slide 17
04 INSPECTION PARAMETERS
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
17 / 27
분류 조건 파라미터 정의
Parameter
Type
Default
Unit
Description
min_area_px
int
50
px^2
검출 객체 최소 면적. 이 값 미만은 노이즈로 간주하여 필터링.
max_area_px
int
50000
px^2
검출 객체 최대 면적. 이 값 초과는 잘못된 검출(오탐)로 간주.
aspect_ratio_range
tuple
(0.3, 3.0)
ratio
w/h 비율 허용 범위. 극단적 형태의 객체 필터링.
circularity_threshold
float
0.7
0~1
원형도 기준. 버블(원형) vs 이물질(불규칙) 구분에 사용.
brightness_diff_threshold
int
30
gray
배경 대비 밝기 차이 기준. 검출 객체의 평균 밝기와 주변 배경 밝기 차.
size_class_boundaries
list
[100,500,2000]
px^2
크기 분류 경계값: Small(<100), Medium(100~500), Large(500~2000), Critical(>2000).
Notes: [슬라이드 17: 분류 조건 파라미터 정의] DL 모델이 검출한 객체를 종류별로 분류하고, 노이즈를 필터링하는 6개 규칙 기반 파라미터입니다. ■ 파라미터 상세: 1) min_area_px (int, default: 50, unit: px^2) - 검출 객체의 최소 면적. BBox 내부 실제 객체 면적 (contour area) - 50 px^2 미만은 센서 노이즈, 핫 픽셀, 미세 먼지로 간주하여 필터링 - 카메라 해상도와 배율에 따라 조정 필요 - 계산: contour = cv2.findContours() → area = cv2.contourArea(contour) - 50 px^2 ≈ 약 7×7 픽셀 영역. calibration factor에 따라 실제 크기(μm) 변환 2) max_area_px (int, default: 50000, unit: px^2) - 검출 객체의 최대 면적 - 50000 px^2 초과는 잘못된 검출(오탐)로 간주. 예: 조명 반사, ROI 경계 오류 - 바이알 전체 면적의 약 10% 이상이면 비정상 - 설정 근거: 바이알 내부 가시 영역 ≈ 500,000 px^2 기준, 최대 이물질 = 10% 3) aspect_ratio_range (tuple, default: (0.3, 3.0), unit: ratio) - BBox의 너비/높이(w/h) 비율 허용 범위 - 0.3 ~ 3.0 범위 밖의 극단적 형태는 노이즈 또는 오탐 - 예: 1px × 200px 같은 라인 형태 검출 제거 (조명 반사 등) - 이물질은 보통 0.5~2.0 범위, 섬유는 0.1~0.3 (길쭉한 형태) - 섬유 검출을 위해 하한을 0.3 → 0.1로 조정할 수 있음 4) circularity_threshold (float, default: 0.7, unit: 0~1) - 원형도(circularity) 기준. 완벽한 원 = 1.0 - 공식: circularity = 4π × Area / Perimeter² - 원형도 > 0.7 → Bubble로 분류 (높은 원형도 = 원형에 가까움) - 원형도 ≤ 0.7 → Foreign Body 또는 기타 이물질 - 버블은 표면장력으로 인해 거의 완벽한 원형. 이물질은 불규칙한 형태 - 튜닝: 0.7이 일반적. 변형된 버블이 많으면 0.6으로 낮춤 5) brightness_diff_threshold (int, default: 30, unit: gray level 0~255) - 검출 객체의 평균 밝기와 주변 배경 밝기의 차이 - 계산: |mean(object_pixels) - mean(surrounding_pixels)| - 30 미만이면 배경과 밝기 차이가 미미하여 실제 이물질이 아닐 가능성 높음 - 이물질: 배경보다 어둡거나 밝음 (큰 밝기 차이) - 노이즈: 배경과 비슷한 밝기 (작은 밝기 차이) - 조명 조건에 따라 조정. 밝은 조명 환경에서는 40~50으로 올려야 할 수 있음 6) size_class_boundaries (list, default: [100, 500, 2000], unit: px^2) - 검출 객체를 크기별로 4등급으로 분류하는 경계값 - Small: < 100 px^2 — 미세 이물질, 관찰 필요 - Medium: 100 ~ 500 px^2 — 소형 이물질, 경미한 불량 - Large: 500 ~ 2000 px^2 — 대형 이물질, 확실한 불량 - Critical: > 2000 px^2 — 심각한 이물질, 즉시 라인 점검 필요 - 크기 등급별로 다른 조치를 취할 수 있음 (Small=경고, Critical=라인 정지) - calibration factor를 적용하면 px^2 → μm^2 변환 가능

## Slide 18
04 INSPECTION PARAMETERS
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
18 / 27
Bubble 검출 파이프라인
6단계 영상처리 파이프라인으로 버블을 정밀 검출 및 분류
01
Grayscale 변환
BGR → Gray 변환
cv2.cvtColor()
color_space: BGR2GRAY
02
Gaussian Blur
노이즈 감소
σ 기반 스무딩
kernel: (5,5), sigma: 1.5
03
Adaptive Threshold
적응형 이진화
로컬 밝기 기반
block_size: 11, C: 2
04
Morphology 연산
Opening → Closing
노이즈/홀 제거
kernel: (3,3), iter: 2
05
Contour 검출
외곽선 추출
면적/원형도 계산
mode: RETR_EXTERNAL
06
Bubble 분류
원형도 > 0.7 → Bubble
크기별 등급 분류
circularity_th: 0.7
Notes: [슬라이드 18: Bubble 검출 파이프라인] 버블은 DL 모델만으로는 오탐이 많기 때문에, 전통적 영상처리 기법을 활용한 별도의 6단계 파이프라인을 병행합니다. ■ 왜 별도 파이프라인이 필요한가? - 버블의 시각적 특징: 원형, 반투명, 내부에 하이라이트(광원 반사), 경계가 뚜렷 - DL 모델은 버블과 광원 반사/렌즈 먼지/둥근 이물질을 혼동하기 쉬움 - 영상처리 기법으로 "원형도"를 정확히 측정하면 버블을 정밀하게 분리 가능 - DL + 영상처리 앙상블로 최종 분류 정확도 향상 ■ 6단계 파이프라인 상세: Stage 01: Grayscale 변환 - 함수: cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY) - 입력: BGR 3채널 이미지 → 출력: Gray 1채널 이미지 - 목적: 색상 정보를 제거하고 밝기 정보만 사용. 처리 속도 3배 향상 - 파라미터: color_space = BGR2GRAY (고정) Stage 02: Gaussian Blur - 함수: cv2.GaussianBlur(gray, (kernel_size), sigma) - 입력: Grayscale 이미지 → 출력: 노이즈가 제거된 이미지 - 목적: 센서 노이즈, 미세 진동으로 인한 고주파 잡음 제거 - 파라미터: kernel=(5,5), sigma=1.5 - 커널이 클수록 강한 스무딩 → 미세 디테일 손실. 5×5가 적절한 균형 - sigma가 0이면 커널 크기로부터 자동 계산 Stage 03: Adaptive Threshold - 함수: cv2.adaptiveThreshold(blurred, 255, ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, THRESH_BINARY_INV, block_size, C) - 입력: 블러된 이미지 → 출력: 이진 이미지 (0 or 255) - 목적: 로컬 영역별 밝기에 적응하여 이진화. 균일하지 않은 조명에서도 안정적 - 왜 Global Threshold가 아닌 Adaptive를 사용하는가: 바이알 내부 조명이 균일하지 않음 (가장자리가 어두움). Adaptive는 각 영역별로 독립적 threshold 계산 - 파라미터: block_size=11 (로컬 영역 크기, 홀수), C=2 (상수. 양수=더 많은 전경) Stage 04: Morphology 연산 - 함수: cv2.morphologyEx(binary, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations) → cv2.morphologyEx(..., MORPH_CLOSE, ...) - Opening (침식→팽창): 작은 노이즈 점 제거 - Closing (팽창→침식): 객체 내부의 작은 구멍 메움 - 순서가 중요: Opening 먼저 (노이즈 제거) → Closing (홀 메움) - 파라미터: kernel=(3,3), iterations=2. iterations가 클수록 강한 효과 Stage 05: Contour 검출 - 함수: cv2.findContours(morphed, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) - RETR_EXTERNAL: 최외곽 contour만 검출 (내부 중첩 무시) - 각 contour에 대해 면적(cv2.contourArea), 둘레(cv2.arcLength) 계산 - 면적 < min_bubble_area(30 px^2)인 contour는 노이즈로 제거 Stage 06: Bubble 분류 - 원형도 계산: circularity = 4π × Area / Perimeter² - circularity > bubble_circularity_th(0.7) → Bubble로 분류 - circularity ≤ 0.7 → 이물질 또는 기타 (DL 모델 결과와 병합) - 크기별 등급: size_class_boundaries 적용하여 Small/Medium/Large/Critical 분류 - 최종 결과: DL 검출 결과와 영상처리 버블 검출 결과를 병합하여 최종 판정

## Slide 19
04 INSPECTION PARAMETERS
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
19 / 27
Bubble 검출 파라미터 상세
Parameter
Type
Default
Description
blur_kernel_size
tuple
(5,5)
Gaussian Blur 커널 크기. 홀수만 허용. 클수록 강한 스무딩.
blur_sigma
float
1.5
Gaussian σ 값. 0이면 커널 크기로 자동 계산.
adaptive_block_size
int
11
Adaptive Threshold 블록 크기. 로컬 영역 크기 (홀수).
adaptive_C
int
2
평균값에서 빼는 상수. 양수일수록 더 많은 영역이 전경.
morph_kernel_size
tuple
(3,3)
Morphology 연산 커널 크기. Opening/Closing에 사용.
morph_iterations
int
2
Morphology 반복 횟수. 클수록 강한 노이즈 제거.
min_bubble_area
int
30
최소 버블 면적 (px^2). 이 값 미만은 노이즈로 제거.
bubble_circularity_th
float
0.7
버블 판정 원형도 기준. 4π×Area/Perimeter^2 >= threshold.
Notes: [슬라이드 19: Bubble 검출 파라미터 상세] Bubble 검출 파이프라인에서 사용되는 8개 파라미터의 타입, 기본값, 설명을 테이블 형태로 제공합니다. ■ Gaussian Blur 파라미터 (2개): 1) blur_kernel_size (tuple, default: (5,5)) - Gaussian 커널의 크기. 반드시 홀수여야 함 (3,3), (5,5), (7,7), (9,9) - 커널이 클수록 더 넓은 영역의 노이즈를 평활화 - (3,3): 약한 블러 → 미세 디테일 보존, 노이즈 제거 약함 - (5,5): 중간 블러 → 대부분의 경우 적절 (기본값) - (7,7)~(9,9): 강한 블러 → 노이즈 제거 강함, 작은 버블 검출 어려워질 수 있음 2) blur_sigma (float, default: 1.5) - Gaussian 분포의 표준편차(σ). 블러 강도 결정 - σ=0 이면 커널 크기로부터 자동 계산: σ = 0.3×((ksize-1)×0.5 - 1) + 0.8 - σ가 클수록 더 넓은 범위의 픽셀에 영향 → 더 강한 스무딩 - 일반적으로 1.0~2.0 범위에서 설정 ■ Adaptive Threshold 파라미터 (2개): 3) adaptive_block_size (int, default: 11) - 적응형 이진화에서 로컬 threshold를 계산하는 영역 크기 - 반드시 홀수. 작은 값(3~7): 로컬 변화에 민감, 노이즈 영향 큼. 큰 값(11~21): 더 넓은 영역 평균, 안정적이지만 경계 흐려짐 - 11이 대부분의 바이알 검사에서 적절한 크기 - 바이알 크기, 버블 크기에 따라 조정: 작은 버블이 많으면 block_size를 줄임 4) adaptive_C (int, default: 2) - 로컬 평균값에서 빼는 상수 - 양수(2): 더 많은 영역이 전경(흰색)으로 분류 → 더 많은 객체 검출 - 값이 크면(5~10): 배경에 가까운 약한 버블도 검출 → 오탐 가능성 증가 - 값이 작거나 음수: 뚜렷한 버블만 검출 → 약한 버블 놓칠 수 있음 ■ Morphology 파라미터 (2개): 5) morph_kernel_size (tuple, default: (3,3)) - 형태학적 연산(Opening/Closing)에 사용하는 구조 요소(kernel) 크기 - (3,3): 미세 노이즈 제거, 원본 형태 잘 보존 - (5,5): 더 큰 노이즈 제거 가능, 작은 객체도 제거될 수 있음 - 구조 요소: cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, kernel_size) — 타원형 사용 6) morph_iterations (int, default: 2) - 형태학적 연산 반복 횟수 - 1회: 약한 효과 — 작은 노이즈만 제거 - 2회: 적절한 효과 — 대부분의 노이즈 제거, 형태 적절히 보존 (기본값) - 3회 이상: 강한 효과 — 객체 축소/변형 발생 가능 ■ 분류 파라미터 (2개): 7) min_bubble_area (int, default: 30, unit: px^2) - 최소 버블 면적. contour area가 이 값 미만이면 노이즈로 제거 - 30 px^2 ≈ 약 5.5×5.5 픽셀 영역 - min_area_px(분류 조건)와 별도로 관리. 버블 파이프라인 전용 - 값이 너무 낮으면 노이즈가 버블로 오분류, 너무 높으면 작은 버블 놓침 8) bubble_circularity_th (float, default: 0.7, range: 0~1) - 버블 판정 원형도 기준 - 공식: circularity = 4π × Area / Perimeter² - 완벽한 원 = 1.0, 정사각형 ≈ 0.785, 직사각형(2:1) ≈ 0.698 - 0.7 이상 → Bubble, 0.7 미만 → Non-bubble (이물질/노이즈) - 버블은 표면장력으로 거의 완벽한 원형(0.85~0.98)이므로 0.7은 여유 있는 기준

## Slide 20
04 INSPECTION PARAMETERS
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
20 / 27
ROI & 카메라 파라미터
ROI 설정 파라미터
roi_x
200
ROI 시작 X 좌표 (px)
roi_y
150
ROI 시작 Y 좌표 (px)
roi_w
2048
ROI 너비 (px)
roi_h
1748
ROI 높이 (px)
ROI는 카메라 해상도 내에서 실제 바이알 영역만 크롭하여 불필요한 배경 영역을 제거합니다.
카메라 파라미터
exposure_us
10000
노출 시간 (μs)
gain_db
0.0
아날로그 게인 (dB)
white_balance
auto
WB 모드 (auto/manual)
trigger_mode
continuous
트리거 (continuous/ext)
frame_rate
30
목표 프레임 레이트 (fps)
Config File Format:
JSON (inspection_config.json) / YAML (camera_config.yaml) — Hot-Reload 지원: 파일 변경 감지 → 자동 파라미터 갱신 (watchdog)
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
20 / 27
Notes: [슬라이드 20: ROI & 카메라 파라미터] ROI 설정 4개 + 카메라 하드웨어 5개 파라미터와 Config 파일 관리 방식을 설명합니다. ■ ROI 설정 파라미터 (4개): 1) roi_x (int, default: 200, unit: px) - ROI 시작 X 좌표. 원본 이미지의 좌측 상단 기준 - 카메라 해상도 2448 기준, 200px = 좌측 여백 제거 2) roi_y (int, default: 150, unit: px) - ROI 시작 Y 좌표 - 150px = 상단 여백(카메라 프레임 영역) 제거 3) roi_w (int, default: 2048, unit: px) - ROI 너비. roi_x + roi_w ≤ 카메라 해상도 너비(2448) - 2048px: 바이알 영역을 충분히 포함하는 너비 4) roi_h (int, default: 1748, unit: px) - ROI 높이. roi_y + roi_h ≤ 카메라 해상도 높이(2048) - 1748px: 상하 여백을 제외한 바이알 영역 ROI 설정 가이드: - 바이알 위치가 고정되어 있으면 최초 1회 설정 후 변경 불필요 - User 모드에서 마우스 드래그로 ROI 영역을 직관적으로 설정 가능 (계획) - ROI가 너무 크면: 불필요한 배경 포함 → 오탐 증가, 처리 시간 증가 - ROI가 너무 작으면: 바이알 가장자리 이물질 놓칠 수 있음 ■ 카메라 파라미터 (5개): 1) exposure_us (int, default: 10000, unit: μs = 마이크로초) - 센서 노출 시간. 10000μs = 10ms - 짧은 노출(5000μs): 어두워지지만 모션 블러 감소 → 이동 중 촬영 시 유리 - 긴 노출(20000μs): 밝아지지만 모션 블러 증가 → 정지 상태에서 촬영 시 유리 - 30fps에서 최대 노출: 33333μs (1/30초). 프레임 레이트와 균형 필요 2) gain_db (float, default: 0.0, unit: dB) - 아날로그 게인. 센서 신호를 증폭 - 0dB: 증폭 없음 (최고 화질, 최저 노이즈) - 6dB: 2배 밝기 증폭, 노이즈도 2배 증가 - 12dB: 4배 밝기, 노이즈 4배 → 화질 저하 뚜렷 - 원칙: 가능하면 게인을 0에 가깝게 유지하고, 조명으로 밝기 확보 3) white_balance (enum, default: auto) - 화이트밸런스 모드 - auto: 카메라가 자동으로 색온도 보정. 조명이 일정하지 않을 때 유용 - manual: 수동 설정 (R/G/B 비율 직접 지정). 조명이 고정된 산업 환경에서 안정적 - 산업 검사에서는 manual 권장 (조명이 고정이므로 auto의 변동이 오히려 방해) 4) trigger_mode (enum, default: continuous) - 프레임 캡처 트리거 방식 - continuous: 설정된 frame_rate로 연속 캡처. 소프트웨어 기반 - external: 외부 트리거 신호(IO/PLC)에 의해 캡처. 바이알이 검사 위치에 도달했을 때만 캡처 - external 모드 장점: 정확한 타이밍, 불필요한 프레임 없음. 단점: 추가 하드웨어(센서/PLC) 필요 5) frame_rate (int, default: 30, unit: fps) - 목표 프레임 레이트 - 카메라의 최대 fps와 노출 시간에 의해 제한됨 - 30fps: 대부분의 검사 라인에서 충분. 33ms 간격 - 60fps: 고속 라인용. 노출 시간을 16ms 이하로 줄여야 함 - trigger_mode=external일 때는 이 값 무시 (외부 트리거 주기에 따름) ■ Config 파일 관리: - inspection_config.json: 모든 검사 파라미터 (정지 판단, Threshold, 분류 조건, Bubble, ROI) - camera_config.yaml: 카메라 하드웨어 설정 (노출, 게인, WB, 트리거, fps) - Hot-Reload 구현: watchdog.observers.Observer가 파일 변경 이벤트 감시 → on_modified 콜백 → ParameterManager.reload() → 검사 중단 없이 새 파라미터 적용 - 변경 이력: 파일 저장 시 backup/ 폴더에 타임스탬프 붙여 자동 백업

## Slide 21
05 DL INFERENCE OPTIMIZATION
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
21 / 27
DL 추론 최적화 전략
Level 0 ~ Level 5 단계별 최적화로 추론 속도와 정확도를 균형있게 향상
Lv.0
Baseline
PyTorch 기본 추론
최적화 없음
~200ms
Lv.1
ONNX Export
PyTorch→ONNX 변환
그래프 최적화
~120ms
Lv.2
ONNX Runtime
ORT GPU Provider
CUDA 가속
~80ms
Lv.3
FP16 양자화
Float32→Float16
메모리 50% 절감
~50ms
Lv.4
TensorRT
TRT Engine 변환
레이어 퓨전
~25ms
Lv.5
INT8 + Batch
INT8 양자화
배치 처리 최적화
~15ms
Notes: [슬라이드 21: DL 추론 최적화 전략] Level 0(기본)부터 Level 5(최대 최적화)까지 6단계 최적화 전략을 설명합니다. ■ Level 0: Baseline (PyTorch, ~200ms) - PyTorch model.eval() + torch.no_grad()로 기본 추론. 최적화 없음. 개발/디버깅용. 5 FPS ■ Level 1: ONNX Export (~120ms, 1.67x) - torch.onnx.export()로 PyTorch → ONNX 변환. 그래프 최적화: 상수 폴딩, 연산자 퓨전. 프레임워크 독립적. ■ Level 2: ONNX Runtime GPU (~80ms, 2.5x) - CUDAExecutionProvider로 GPU 추론. 자동 커널 선택, 메모리 최적화. graph_optimization_level=ORT_ENABLE_ALL ■ Level 3: FP16 양자화 (~50ms, 4x) - Float32 → Float16. 메모리 50% 감소, Tensor Core 활용. 정확도 손실 < 0.5% mAP ■ Level 4: TensorRT (~25ms, 8x) - 레이어 퓨전(Conv+BN+ReLU 통합), 커널 자동 튜닝, 메모리 최적화. GPU 모델별 엔진 빌드 필요 ■ Level 5: INT8 + Batch (~15ms, 13.3x) - INT8 양자화(8비트 정수). 캘리브레이션 필요(500~1000장). 배치 처리(batch=2~4). mAP 1~2% 감소 가능. 최종 66 FPS

## Slide 22
05 DL INFERENCE OPTIMIZATION
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
22 / 27
DL 추론 최적화 파라미터
Parameter
Type
Default
Description
model_path
str
model.onnx
모델 파일 경로. .onnx, .engine, .pt 지원
inference_backend
enum
onnxruntime
추론 백엔드: pytorch | onnxruntime | tensorrt
device
enum
cuda:0
추론 디바이스: cpu | cuda:0 | cuda:1
precision
enum
fp16
추론 정밀도: fp32 | fp16 | int8
input_size
tuple
(640,640)
모델 입력 텐서 크기 (H, W)
batch_size
int
1
배치 크기. TensorRT에서 dynamic batch 지원
nms_iou_threshold
float
0.45
NMS IoU 임계값. 중복 BBox 제거 기준
max_detections
int
100
프레임당 최대 검출 수. 메모리 제한 목적
warmup_iterations
int
5
추론 시작 전 워밍업 반복 횟수. GPU 초기화 안정화
trt_workspace_mb
int
1024
TensorRT 작업 메모리 크기 (MB)
Notes: [슬라이드 22: DL 추론 최적화 파라미터] DL 추론 엔진을 제어하는 10개 파라미터의 상세 정의입니다. ■ 파라미터 상세: 1) model_path (str, default: "model.onnx") - 모델 파일 절대/상대 경로. 지원 포맷: .onnx(ONNX), .engine(TensorRT), .pt(PyTorch) - 런타임에 변경 가능 (Admin 모드에서 모델 전환) 2) inference_backend (enum, default: "onnxruntime") - 추론 백엔드 선택: pytorch | onnxruntime | tensorrt - pytorch: 개발/디버깅용. 가장 느리지만 유연 - onnxruntime: 범용 GPU 추론. 대부분의 경우 권장 - tensorrt: 최고 성능. NVIDIA GPU 전용. 엔진 빌드 필요 3) device (enum, default: "cuda:0") - 추론 디바이스: cpu | cuda:0 | cuda:1 - 멀티 GPU 환경에서 특정 GPU 지정. torch.device() 또는 ORT provider_options 4) precision (enum, default: "fp16") - 추론 정밀도: fp32 | fp16 | int8 - fp32: 최고 정확도, 가장 느림. 기준 성능 측정용 - fp16: 정확도 거의 동일, 2배 빠름. Tensor Core 활용. 일반 권장 - int8: 캘리브레이션 필요, 가장 빠름. 정확도 1~2% 감소 가능 5) input_size (tuple, default: (640,640)) - 모델 입력 텐서 크기 (H, W). 모델 학습 시 설정한 크기와 일치해야 함 - 640×640: YOLOv8 기본. 정확도/속도 균형 - 320×320: 2배 빠르지만 작은 이물질 검출률 하락 - 1280×1280: 미세 이물질 검출 향상, 4배 느림 6) batch_size (int, default: 1) - 한 번에 추론하는 프레임 수. TensorRT에서 dynamic batch 지원 - 1: 실시간 단일 프레임 처리 (기본). 레이턴시 최소 - 2~4: throughput 증가 (프레임 쌓아서 한 번에 추론). 레이턴시 약간 증가 7) nms_iou_threshold (float, default: 0.45) - NMS(Non-Maximum Suppression)에서 중복 BBox 판정 기준 - IoU(Intersection over Union) > 0.45이면 같은 객체로 판단하여 낮은 confidence BBox 제거 - 0.3: 엄격한 NMS → BBox 많이 제거 → 겹치는 이물질 놓칠 수 있음 - 0.6: 느슨한 NMS → BBox 많이 유지 → 중복 검출 가능성 8) max_detections (int, default: 100) - 프레임당 최대 검출 수. NMS 후 confidence 상위 N개만 유지 - 메모리 제한 및 후처리 시간 제한 목적. 100개면 충분 (정상적으로 <20개) - 100개 초과 검출 = 비정상 (조명 이상 또는 모델 오작동) 9) warmup_iterations (int, default: 5) - 실제 검사 시작 전 더미 추론 반복 횟수 - GPU 초기화, CUDA 커널 캐싱, 메모리 할당 안정화 목적 - 워밍업 없이 첫 추론은 10~100배 느릴 수 있음 - 5회 반복이면 충분 (보통 3회 이후 안정화) 10) trt_workspace_mb (int, default: 1024, unit: MB) - TensorRT 엔진 빌드/실행 시 사용할 GPU 작업 메모리 - 큰 모델은 더 많은 workspace 필요. 1024MB(1GB)가 기본 - GPU VRAM의 약 20~30%로 설정 권장. 나머지는 모델+프레임 버퍼용

## Slide 23
05 DL INFERENCE OPTIMIZATION
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
23 / 27
최적화 레벨별 성능 비교
Chart: 
| Lv.0 PyTorch | Lv.1 ONNX | Lv.2 ORT-GPU | Lv.3 FP16 | Lv.4 TensorRT | Lv.5 INT8
Inference Time (ms) | 200 | 120 | 80 | 50 | 25 | 15
성능 요약
13.3x
속도 향상 (Lv.0 → Lv.5)
15ms
최적화 후 추론 시간
66 FPS
최대 처리 가능 프레임
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
Notes: [슬라이드 23: 최적화 레벨별 성능 비교] 차트와 요약 통계를 통해 각 최적화 레벨의 성능 차이를 시각적으로 보여줍니다. ■ 차트 설명 (좌측): - X축: 6개 최적화 레벨 (Lv.0 PyTorch ~ Lv.5 INT8) - Y축: 추론 시간 (ms). 낮을수록 빠름 - Lv.0→Lv.1: ONNX 변환만으로 40% 감소 (200→120ms) - Lv.1→Lv.2: GPU Provider 적용으로 33% 추가 감소 (120→80ms) - Lv.2→Lv.3: FP16으로 37% 추가 감소 (80→50ms) - Lv.3→Lv.4: TensorRT로 50% 추가 감소 (50→25ms) ← 가장 큰 점프 - Lv.4→Lv.5: INT8+배치로 40% 추가 감소 (25→15ms) ■ 성능 요약 (우측): - 13.3x 속도 향상: Lv.0(200ms) 대비 Lv.5(15ms). 코드 변경 없이 백엔드/precision만 교체 - 15ms 최적화 후 추론 시간: 전처리(3ms) + 추론(15ms) + 후처리(2ms) = 총 ~20ms - 66 FPS 최대 처리 가능: 1000ms / 15ms = 66.7 FPS. 30fps 카메라 대비 2.2배 여유 ■ 권장 설정: - 개발/디버깅: Lv.0~1 (PyTorch/ONNX). 모델 수정 빈번한 단계 - 테스트/검증: Lv.2~3 (ONNX Runtime FP16). 실시간 테스트 가능 - 운영/배포: Lv.4 (TensorRT FP16). 안정적 성능 + 높은 정확도 - 고성능 요구: Lv.5 (TensorRT INT8). 멀티 카메라 또는 고속 라인 ■ GPU별 예상 성능 (TensorRT FP16 기준): - RTX 3060 (6GB): ~30ms → 33 FPS - RTX 3080 (10GB): ~20ms → 50 FPS - RTX 4090 (24GB): ~10ms → 100 FPS - Jetson AGX Orin: ~40ms → 25 FPS (Edge 배포용)

## Slide 24
06 INSPECTION FLOW & PERFORMANCE
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
24 / 27
전체 검사 흐름 (End-to-End)
1
카메라 연결 & 초기화
GigE Vision SDK 초기화
카메라 파라미터 로드
Frame Buffer 할당
~2s (최초 1회)
2
실시간 프레임 캡처
연속 프레임 획득 (30fps)
ROI 크롭 적용
Ring Buffer 관리
~1ms/frame
3
정지 판단 (Motion Check)
Optical Flow 계산
stable_frame_count 충족 확인
정지 시 검사 트리거
~5ms/frame
4
전처리 & DL 추론
Resize → Normalize → Tensor
모델 추론 (ONNX/TRT)
NMS + Post-processing
~15-80ms
5
분류 & 판정
Threshold 기반 필터링
형태/크기 기반 분류
OK/NG 최종 판정
~2ms
6
결과 출력 & 기록
UI Overlay 업데이트
DB 저장 (SQLite)
NG 이미지 아카이빙
~3ms
Notes: [슬라이드 24: 전체 검사 흐름 (End-to-End)] 영상 입력부터 결과 출력까지 6단계 전체 검사 흐름과 각 단계의 소요 시간을 설명합니다. ■ Step 1: 카메라 연결 & 초기화 (~2s, 최초 1회) - GigE Vision SDK 초기화: Basler Pylon TlFactory → DeviceInfo 탐색 → InstantCamera 생성 - 카메라 파라미터 로드: camera_config.yaml에서 노출/게인/WB/트리거 설정 적용 - Frame Buffer 할당: GrabStrategy_LatestImageOnly로 최신 프레임만 유지. Ring Buffer(deque) 초기화 - 연결 실패 시: 3회 재시도 → 실패 시 에러 코드 E001 발생 ■ Step 2: 실시간 프레임 캡처 (~1ms/frame) - Camera.RetrieveResult(timeout_ms=1000)으로 프레임 획득 - ROI 크롭: frame[roi_y:roi_y+roi_h, roi_x:roi_x+roi_w] - Ring Buffer에 추가: buffer.append(cropped_frame) - 프레임 드롭 감지: 이전 timestamp와 비교하여 33ms 이상 차이 시 드롭 카운트 증가 ■ Step 3: 정지 판단 (Motion Check, ~5ms/frame) - Optical Flow 계산: cv2.calcOpticalFlowFarneback(prev_gray, curr_gray, ...) - 움직임 평균: flow_magnitude = np.mean(np.sqrt(flow_x^2 + flow_y^2)) - 정지 조건: flow_magnitude < motion_threshold(5.0) → stable_count += 1 - 검사 트리거: stable_count >= stable_frame_count(10) → 검사 시작 - 정지 판단 영역: 프레임 중앙 motion_roi_ratio(80%) 영역만 사용 ■ Step 4: 전처리 & DL 추론 (~15-80ms) - 전처리 (~3ms): Resize(640×640, letterbox) → Normalize(0~1) → Tensor([1,3,640,640]) - 추론: model.predict(tensor) → raw_detections [N, 6] - NMS: torchvision.ops.nms(boxes, scores, iou_threshold=0.45) → filtered_detections - 소요 시간은 최적화 레벨에 따라 크게 변동 (Lv.0: 200ms → Lv.5: 15ms) ■ Step 5: 분류 & 판정 (~2ms) - Threshold 적용: Global(0.5) → 클래스별(Foreign:0.3, Bubble:0.6) - 형태 분류: circularity, area, aspect_ratio, brightness_diff 기반 규칙 적용 - Bubble 파이프라인: 병행 실행 → DL 결과와 병합 - 크기 등급: size_class_boundaries로 Small/Medium/Large/Critical 분류 - 최종 판정: foreign_body >= 1 → NG, 그 외 → OK ■ Step 6: 결과 출력 & 기록 (~3ms) - UI 업데이트: QPixmap에 BBox Overlay → ViewerPanel.setPixmap() (Signal/Slot으로 스레드 안전) - DB 저장: INSERT INTO inspection_results VALUES (timestamp, vial_id, result, detections_json, inference_time, image_path) - NG 이미지 아카이빙: cv2.imwrite(archive_path, original_frame) + cv2.imwrite(overlay_path, overlayed_frame) - 통계 갱신: total_count++, ok_count++ 또는 ng_count++ - PLC 출력 (옵션): GPIO.output(OK_PIN/NG_PIN) 또는 Modbus TCP 레지스터 쓰기 ■ 전체 사이클 시간: - 최적화 전: ~90ms/cycle (11 FPS) — 실시간 처리 불가 - TensorRT FP16: ~25ms/cycle (40 FPS) — 실시간 처리 여유 - TensorRT INT8: ~20ms/cycle (50 FPS) — 고속 라인 대응 가능

## Slide 25
06 INSPECTION FLOW & PERFORMANCE
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
25 / 27
성능 지표 및 로깅 시스템
99.2%
검출률 (Recall)
목표: > 99%
97.8%
정밀도 (Precision)
목표: > 95%
30+ FPS
처리 속도
목표: > 25 FPS
1.8%
False Positive Rate
목표: < 2%
로깅 시스템
Result DB (SQLite)
timestamp, vial_id, result(OK/NG), detections(JSON)
inference_time, confidence_scores, image_path
Image Archive
NG 판정 이미지 자동 저장 (원본 + Overlay)
경로: /archive/{date}/{vial_id}.png
Export
CSV / Excel 일괄 Export, 날짜 범위 필터
시스템 모니터링
실시간 알림 조건
연속 NG > 5회: 라인 정지 경고
GPU 온도 > 85°C: 과열 경고
추론 시간 > 100ms: 성능 저하 경고
Health Check
카메라 연결 상태: 1초 주기 점검
모델 로딩 상태: 시작 시 검증
디스크 여유 공간: 1GB 미만 시 알림
Notes: [슬라이드 25: 성능 지표 및 로깅 시스템] ■ KPI 카드 (상단 4개): 1) 검출률 (Recall) = 99.2% (목표: > 99%) - 정의: 실제 이물질 중 모델이 검출한 비율 = TP / (TP + FN) - 99.2% = 1000개 이물질 중 992개 검출, 8개 미검출 - 미검출(FN) 8개는 주로 50μm 이하 미세 이물질 또는 버블과 겹친 경우 - 가장 중요한 지표: FN = 제품 불량 출하 → 절대적으로 높아야 함 2) 정밀도 (Precision) = 97.8% (목표: > 95%) - 정의: 모델이 검출한 것 중 실제 이물질인 비율 = TP / (TP + FP) - 97.8% = 검출 1000건 중 978건이 실제 이물질, 22건이 오탐 - 오탐(FP) 주요 원인: 버블 오분류, 조명 반사, 렌즈 먼지 - Precision이 낮으면 정상 바이알을 NG 처리 → 수율 하락 → 비용 증가 3) 처리 속도 = 30+ FPS (목표: > 25 FPS) - 카메라 30fps와 동일하게 처리하여 프레임 드롭 없음 - TensorRT FP16 기준 ~40 FPS 달성. 약 30% 여유 - 여유 FPS는 후처리, UI 렌더링, 로깅 등에 사용 4) False Positive Rate = 1.8% (목표: < 2%) - 정의: 정상 바이알을 NG로 판정한 비율 = FP / (FP + TN) - 1.8% = 1000개 정상 바이알 중 18개를 NG로 오판정 - 경제적 영향: 불필요한 재검사/폐기 → 생산 비용 증가 ■ 로깅 시스템 (좌측 하단): Result DB (SQLite): - 테이블: inspection_results - 컬럼: id(PK), timestamp(ISO8601), vial_id(str), result(OK/NG), detections(JSON), inference_time_ms(float), confidence_scores(JSON), image_path(str) - JSON 예시: {"detections": [{"class": "foreign_body", "bbox": [100,200,150,250], "confidence": 0.87, "area_px": 320}]} - 인덱스: timestamp, result, vial_id로 빠른 조회 지원 Image Archive: - NG 판정 이미지 자동 저장. 원본(original) + Overlay(BBox 포함) 두 장 - 경로: /archive/{YYYY-MM-DD}/{HH-MM-SS}_{vial_id}_original.png, ..._overlay.png - 일별 폴더 자동 생성. 디스크 여유 공간 체크 후 저장 - 옵션: OK 판정 이미지도 일정 비율(예: 10%)로 샘플링 저장 (품질 모니터링용) Export: - CSV Export: pandas to_csv(). 날짜 범위, 결과(OK/NG), 클래스 필터 적용 가능 - Excel Export: openpyxl로 서식 지정. 헤더 강조, 조건부 서식(NG=빨강), 자동 열 너비 - 자동 Export: 매일 자정에 전일 결과 CSV 자동 생성 (cron 또는 schedule 라이브러리) ■ 시스템 모니터링 (우측 하단): 실시간 알림 조건: - 연속 NG > 5회: 라인 정지 경고 → 작업자에게 팝업 + 사운드 알림. 원인: 오염된 액체 또는 세척 불량 의심 - GPU 온도 > 85°C: 과열 경고 → 쿨링 확인 필요. 장시간 방치 시 GPU 성능 저하(thermal throttling) - 추론 시간 > 100ms: 성능 저하 경고 → GPU 부하 확인, 다른 프로세스 간섭 체크 Health Check: - 카메라 연결: 1초 주기 heartbeat. 프레임 수신 여부로 판단 - 모델 로딩 상태: 시작 시 워밍업 추론으로 정상 동작 검증 - 디스크 여유 공간: 1GB 미만 시 알림. 아카이브 이미지 자동 정리 옵션

## Slide 26
06 INSPECTION FLOW & PERFORMANCE
NOVAnix-DVI | Vial Foreign Body Inspection System
26 / 27
에러 핸들링 & 진단 시스템
Code
Error
Severity
Action
Recovery
E001
Camera Disconnect
Critical
자동 재연결 시도 (3회) → 실패 시 검사 중지 & 알림
Auto
E002
Model Load Failure
Critical
대체 모델 로드 시도 → 실패 시 시스템 중지
Semi-Auto
E003
GPU OOM Error
High
배치 크기 축소 → FP16 전환 → 모델 리로드
Auto
E004
Inference Timeout
Medium
현재 프레임 스킵 → 타임아웃 카운터 증가 → 3회 시 경고
Auto
E005
Disk Full
High
로깅 일시 중지 → 오래된 아카이브 자동 정리(옵션)
Manual
E006
Config Parse Error
Medium
이전 유효 설정으로 롤백 → 에러 상세 로깅
Auto
E007
Frame Drop
Low
드롭 카운터 증가 → 연속 10회 시 FPS 경고
Auto
Notes: [슬라이드 26: 에러 핸들링 & 진단 시스템] 7가지 에러 코드와 각각의 심각도, 자동/수동 복구 전략을 설명합니다. ■ E001: Camera Disconnect (Critical, Auto Recovery) - 원인: GigE 케이블 분리, 카메라 전원 차단, 네트워크 스위치 장애 - 감지: grab_frame() 타임아웃 또는 예외 발생 (pypylon.TimeoutException) - 복구 절차: ① 1초 대기 → 재연결 시도 (최대 3회) ② 성공 시 카메라 파라미터 재적용 → 검사 재개 ③ 3회 실패 시 검사 중지 + UI 경고 팝업 + 사운드 알림 - 로깅: "[ERROR] E001 Camera disconnected. Retry 1/3..." ■ E002: Model Load Failure (Critical, Semi-Auto) - 원인: 모델 파일 손상, 경로 오류, ONNX opset 호환 문제, GPU 메모리 부족 - 감지: onnxruntime.InferenceSession() 또는 tensorrt.Runtime() 예외 - 복구: ① 대체 모델 파일(backup_model.onnx) 로드 시도 ② 성공 시 경고와 함께 검사 계속 ③ 실패 시 시스템 중지. Admin이 모델 파일 확인 후 수동 복구 ■ E003: GPU OOM Error (High, Auto) - 원인: GPU VRAM 부족. 다른 프로세스가 GPU 점유, 배치 크기 과다 - 감지: CUDA out of memory 예외 - 복구: ① torch.cuda.empty_cache() ② batch_size 1로 축소 ③ FP16 전환 (메모리 절반) ④ 여전히 실패 시 모델 리로드 ■ E004: Inference Timeout (Medium, Auto) - 원인: GPU 부하 과다, 다른 프로세스 간섭, 일시적 성능 저하 - 감지: 추론 시간 > max_inference_time(500ms) 타임아웃 - 복구: ① 현재 프레임 스킵 → 다음 프레임 처리 ② 타임아웃 카운터 증가 ③ 연속 3회 시 "성능 저하 경고" 표시 ④ 연속 10회 시 모델 리로드 시도 ■ E005: Disk Full (High, Manual) - 원인: NG 이미지 아카이브 누적, 로그 파일 누적, 외부 요인 - 감지: psutil.disk_usage().free < 1GB - 복구: ① 로깅 일시 중지 (DB 저장은 계속, 이미지 저장만 중지) ② 오래된 아카이브 자동 정리 옵션 (retention_days 설정 시) ③ 수동 정리 필요 시 Admin에게 알림 ■ E006: Config Parse Error (Medium, Auto) - 원인: JSON/YAML 문법 오류, 필수 키 누락, 값 범위 초과 - 감지: ParameterManager.load_config() 시 json.JSONDecodeError 또는 validation 실패 - 복구: ① 이전 유효 설정으로 자동 롤백 (backup에서 복원) ② 에러 상세를 로그에 기록 (어느 키가 잘못되었는지) ③ UI에 "설정 오류, 이전 설정으로 동작 중" 표시 ■ E007: Frame Drop (Low, Auto) - 원인: USB 대역폭 부족, CPU 과부하, 버퍼 오버플로우 - 감지: 프레임 timestamp 간격 > 2 × expected_interval(66ms for 30fps) - 복구: ① 드롭 카운터 증가 ② 연속 10회 시 "FPS 저하 경고" 표시 ③ 자동 복구 불요 (일시적 현상). 지속 시 카메라/네트워크 점검 권고 ■ 에러 처리 원칙: - 모든 에러는 logging 모듈로 기록 (레벨, 시간, 상세 메시지) - Critical 에러: 즉시 검사 중지 + 알림 - High 에러: 자동 복구 시도 + 경고 표시 - Medium/Low 에러: 자동 복구 + 카운터 누적 → 반복 시 에스컬레이션

## Slide 27
27 / 27
향후 로드맵
Phase 1
Q2 2026
멀티 카메라 지원
동시 2~4대 카메라 병렬 처리, 라인별 독립 검사 파이프라인
Phase 2
Q3 2026
웹 대시보드
원격 모니터링 웹 UI, REST API, 관리자 대시보드
Phase 3
Q4 2026
모델 자동 재학습
Active Learning 파이프라인, 새 불량 유형 자동 수집/학습
Phase 4
2027 H1
Edge 배포 & MES 연동
Jetson/Edge GPU 최적화, 제조실행시스템(MES) 직접 연동
Q & A
감사합니다
Notes: [슬라이드 27: 향후 로드맵 & Q&A] 4단계 로드맵과 각 Phase의 핵심 목표, 기술적 접근 방식을 설명합니다. ■ Phase 1: 멀티 카메라 지원 (Q2 2026) - 목표: 동시 2~4대 카메라 병렬 처리 - 기술: Python multiprocessing 또는 asyncio 기반 카메라별 독립 파이프라인 - 라인별 독립 검사: 각 카메라 → 별도 InspectionEngine 인스턴스 → 독립 결과 로깅 - GPU 공유: 단일 GPU에서 배치 추론으로 4대 카메라 프레임 동시 처리 (batch_size=4) - UI: 탭 또는 분할 화면으로 카메라별 영상 동시 표시 ■ Phase 2: 웹 대시보드 (Q3 2026) - 목표: 원격 모니터링 및 관리 웹 인터페이스 - 기술: FastAPI(백엔드) + React(프론트엔드) + WebSocket(실시간 데이터) - REST API: 검사 결과 조회, 파라미터 변경, 모델 전환, 통계 조회 - 실시간 영상 스트리밍: MJPEG 또는 WebRTC로 브라우저에서 실시간 영상 확인 - 관리자 대시보드: 라인별 OK/NG 현황, 시간대별 추이, 알림 이력, 시스템 상태 ■ Phase 3: 모델 자동 재학습 (Q4 2026) - 목표: Active Learning 파이프라인으로 모델 지속 개선 - 기술: · 신뢰도가 낮은(0.3~0.6) 검출 결과를 자동 수집 → 사람 검증(라벨링) 큐에 추가 · 새로운 불량 유형 발견 시 자동으로 학습 데이터에 추가 · 주기적(주간/월간) 재학습 → A/B 테스트 → 성능 개선 확인 시 모델 교체 - Label Studio 연동으로 웹 기반 라벨링 인터페이스 제공 - 모델 버전 관리: MLflow 또는 DVC로 모델 이력 추적 ■ Phase 4: Edge 배포 & MES 연동 (2027 H1) - 목표: 고가의 데스크탑 GPU 없이 Edge 디바이스에서 실행 + 제조실행시스템(MES) 연동 - Edge 디바이스: NVIDIA Jetson AGX Orin (64GB). TensorRT INT8 최적화로 25+ FPS 달성 - MES 연동: OPC UA 또는 REST API로 MES에 검사 결과 직접 전송 · 바이알 ID, 검사 결과, 이물질 상세 정보를 MES 데이터베이스에 실시간 기록 · MES에서 불량률 기반 자동 라인 정지/재개 판단 가능 - Docker 컨테이너화: x86(데스크탑) + ARM(Jetson) 멀티 아키텍처 이미지 ■ Q&A 세션: - 예상 질문들: · "모델 학습 데이터는 어떻게 확보하나요?" → 실제 라인에서 수집 + 합성 데이터(augmentation) · "다른 제형(앰플, 시린지)에도 적용 가능한가요?" → 모델 재학습 + ROI 조정으로 확장 가능 · "GMP 벨리데이션은 어떻게 하나요?" → IQ/OQ/PQ 문서화, 정량적 성능 기준 충족 증빙 · "기존 라인에 어떻게 설치하나요?" → 카메라 + PC + 네트워크만 추가. 기존 설비 변경 최소화